## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands
0 | 9A511FC5-B388-4FA6-81E9-5F139FC495A4 | DC 100 mV Range~Front Terminal | 0.0000 mV | 0.0035 | -0.0035 | PV: 0.0000; PU: V; PP: m | Front Short
1 | 619CDE84-E3D7-45CF-93FE-DF55A1D50AAA | DC 1 V Range~Front Terminal | 0.000000 V | 7e-06 | -7e-06 | PV: 0.000000; PU: V | Front Short
2 | 2DC83F59-CCF3-4AD2-A019-33392FEC4ADC | DC 10 V Range~Front Terminal | 0.00000 V | 5e-05 | -5e-05 | PV: 0.00000; PU: V | Front Short
3 | C6C88AEA-3701-4A20-B6DE-A0B243C0B21D | DC 100 V Range~Front Terminal | 0.0000 V | 0.0006 | -0.0006 | PV: 0.0000; PU: V | Front Short
4 | 4C1107EB-A0DD-4561-BBBC-D153914C7788 | DC 1000 V Range~Front Terminal | 0.000 V | 0.01 | -0.01 | PV: 0.000; PU: V | Front Short
5 | 6CEC0D5D-EEEF-4DA4-9E4D-04B91D04D636 | 2 Wire Resistance~100 Ohm Range~Front Terminal | 0.0000 Ohm | 0.204 | -0.204 | PV: 0.0000; PU: Ohm | Front Short
6 | 6F16384F-F613-49FD-86D9-88987CC408E6 | 2 Wire Resistance~1 kOhm Range~Front Terminal | 0.000000 kOhm | 0.00021 | -0.00021 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
7 | 0150C32E-1840-4A96-A25D-618ECDED5D61 | 2 Wire Resistance~10 kOhm Range~Front Terminal | 0.00000 kOhm | 0.0003 | -0.0003 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
8 | BEA45DDE-687D-4B00-A2B9-4C7FA0F234A4 | 2 Wire Resistance~100 kOhm Range~Front Terminal | 0.0000 kOhm | 0.0012 | -0.0012 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
9 | 68C5ED3E-4564-4541-93E5-2FB5ECA1C625 | 2 Wire Resistance~1 MOhm Range~Front Terminal | 0.000000 MOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
10 | 2CC0C21A-6044-4346-8E9E-750F260BFBB2 | 2 Wire Resistance~10 MOhm Range~Front Terminal | 0.00000 MOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
11 | FCC561C3-BD32-4F60-AA54-CD5056B6A62D | 2 Wire Resistance~100 MOhm Range~Front Terminal | 0.0000 MOhm | 0.01 | -0.01 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
12 | 6F3222AD-5EED-429C-8BF8-180AEC67C59C | 4 Wire Resistance~100 Ohm Range~Front Terminal | 0.0000 Ohm | 0.004 | -0.004 | PV: 0.0000; PU: Ohm | Front Short
13 | CF05AFA5-B787-4EA3-80E9-2C0F55C585CC | 4 Wire Resistance~1 kOhm Range~Front Terminal | 0.000000 kOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
14 | 813FCF66-18DD-4536-8F3D-A596FE301F61 | 4 Wire Resistance~10 kOhm Range~Front Terminal | 0.00000 kOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
15 | 0311C70D-9DDC-488E-8765-B92BD862E814 | 4 Wire Resistance~100 kOhm Range~Front Terminal | 0.0000 kOhm | 0.001 | -0.001 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: k | Front Short
16 | DFE0C657-2841-461A-A847-AE994042A837 | 4 Wire Resistance~1 MOhm Range~Front Terminal | 0.000000 MOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
17 | 104FD7CB-D1E3-45BA-AD31-893CE3B69BA6 | 4 Wire Resistance~10 MOhm Range~Front Terminal | 0.00000 MOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
18 | 854A4662-50CC-46F8-AB5F-7873DCFFF6B2 | 4 Wire Resistance~100 MOhm Range~Front Terminal | 0.0000 MOhm | 0.01 | -0.01 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: M | Front Short
19 | 6804EC47-64A0-4A27-8E17-64219F325473 | DC 100 mV Range~Rear Terminal | 0.0000 mV | 0.0035 | -0.0035 | PV: 0.0000; PU: V; PP: m | Rear Short
20 | 1B2CFB87-35F4-4DB5-8C42-645BEC393D58 | DC 1 V Range~Rear Terminal | 0.000000 V | 7e-06 | -7e-06 | PV: 0.000000; PU: V | Rear Short
21 | 29681328-49E3-49B2-8B9C-9B8C797B2A2A | DC 10 V Range~Rear Terminal | 0.00000 V | 5e-05 | -5e-05 | PV: 0.00000; PU: V | Rear Short
22 | AE2DF0C4-DC98-4D4E-ACB0-E0F76DCA480F | DC 100 V Range~Rear Terminal | 0.0000 V | 0.0006 | -0.0006 | PV: 0.0000; PU: V | Rear Short
23 | BD853783-977A-4FC9-96AD-330F1C6D16E2 | DC 1000 V Range~Rear Terminal | 0.000 V | 0.01 | -0.01 | PV: 0.000; PU: V | Rear Short
24 | E56FDF1E-EF9F-47D3-A274-E9FA5966D871 | 2 Wire Resistance~100 Ohm Range~Rear Terminal | 0.0000 Ohm | 0.204 | -0.204 | PV: 0.0000; PU: Ohm | Rear Short
25 | 37E2A128-BDEB-4E0C-86AC-A8624CB8761B | 2 Wire Resistance~1 kOhm Range~Rear Terminal | 0.000000 kOhm | 0.00021 | -0.00021 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
26 | 4B845C38-7CBA-47A5-AE5A-ED4A8693D3E5 | 2 Wire Resistance~10 kOhm Range~Rear Terminal | 0.00000 kOhm | 0.0003 | -0.0003 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
27 | C1D344CB-C7C1-4351-9679-43819EEBFC44 | 2 Wire Resistance~100 kOhm Range~Rear Terminal | 0.0000 kOhm | 0.0012 | -0.0012 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
28 | 664199A2-2C0C-4B12-B0F4-08C8ADC88593 | 2 Wire Resistance~1 MOhm Range~Rear Terminal | 0.000000 MOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
29 | A0842BD6-3E55-4A5C-82B2-DB2778410ED2 | 2 Wire Resistance~10 MOhm Range~Rear Terminal | 0.00000 MOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
30 | 1BB9C5D3-929B-4272-944C-1D5488AFAB73 | 2 Wire Resistance~100 MOhm Range~Rear Terminal | 0.0000 MOhm | 0.01 | -0.01 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
31 | 151CD3CE-D52D-40F6-80B5-E34ECA463DA3 | 4 Wire Resistance~100 Ohm Range~Rear Terminal | 0.0000 Ohm | 0.004 | -0.004 | PV: 0.0000; PU: Ohm | Rear Short
32 | DB4BFA7A-401D-4F94-ACCD-E3FF75723A43 | 4 Wire Resistance~1 kOhm Range~Rear Terminal | 0.000000 kOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
33 | FBAC7886-2331-497A-856D-8C62916793E3 | 4 Wire Resistance~10 kOhm Range~Rear Terminal | 0.00000 kOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
34 | C3C077F2-8549-4AA0-86B9-068E62EC9785 | 4 Wire Resistance~100 kOhm Range~Rear Terminal | 0.0000 kOhm | 0.001 | -0.001 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: k | Rear Short
35 | AF3F5C14-99C7-443D-8ECD-C9D8AD3D5BAF | 4 Wire Resistance~1 MOhm Range~Rear Terminal | 0.000000 MOhm | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.000000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
36 | 988C8EDC-2471-4443-A848-DC44118CBC14 | 4 Wire Resistance~10 MOhm Range~Rear Terminal | 0.00000 MOhm | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.00000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
37 | C6AE05BE-404D-419C-BFAA-D6ACD2CCD1CA | 4 Wire Resistance~100 MOhm Range~Rear Terminal | 0.0000 MOhm | 0.01 | -0.01 | PV: 0.0000; PU: Ohm; PP: M | Rear Short
38 | 80D79A8A-97B6-4DBF-9C5E-701A1B448AF7 | DC Current~10 mA Range~Front Terminal | 0.00000 mA | 0.002 | -0.002 | PV: 0.00000; PU: A; PP: m | Front Short
39 | AA750E53-2209-4E1F-913A-67379BD90F4D | DC Current~100 mA Range~Front Terminal | 0.0000 mA | 0.005 | -0.005 | PV: 0.0000; PU: A; PP: m | Front Short
40 | 07D20CCB-9483-4028-A3D8-97A6973DF6F2 | DC Current~1 A Range~Front Terminal | 0.000000 A | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.000000; PU: A | Front Short
41 | FC123940-618F-41F5-86E9-F009A75FE62E | DC Current~3 A Range~Front Terminal | 0.00000 A | 0.0006 | -0.0006 | PV: 0.00000; PU: A | Front Short
42 | 1D5B28E3-D0EC-4AAC-BE46-1BA2F1897256 | DC Current~10 mA Range~Rear Terminal | 0.00000 mA | 0.002 | -0.002 | PV: 0.00000; PU: A; PP: m | Rear Short
43 | 92156D85-9766-4818-8869-72531151BE4F | DC Current~100 mA Range~Rear Terminal | 0.0000 mA | 0.005 | -0.005 | PV: 0.0000; PU: A; PP: m | Rear Short
44 | E4013E8D-E48E-452A-9706-5179B1F4DC4A | DC Current~1 A Range~Rear Terminal | 0.000000 A | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.000000; PU: A | Rear Short
45 | 8D1B19FB-A5F2-4CEC-9CC7-691EE0CAB07E | DC Current~3 A Range~Rear Terminal | 0.00000 A | 0.0006 | -0.0006 | PV: 0.00000; PU: A | Rear Short
46 | 1B44A6D3-8801-4714-9F8D-BDD6B50E3B29 | DC Voltage~100 mV Range | 25.0000 mV | 25.0048 | 24.9952 | PV: 25.0000; PU: V; PP: m
47 | 43C33AAD-0371-4CB9-95BA-71358072B8EE | DC Voltage~100 mV Range | -25.0000 mV | -24.9952 | -25.0048 | PV: -25.0000; PU: V; PP: m
48 | F8885E74-49BA-499F-B069-F5ED0FEB2B06 | DC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV | 100.0085 | 99.9915 | PV: 100.0000; PU: V; PP: m
49 | 28AAA6EF-36D9-4A2A-B047-358AF6D4C9CB | DC Voltage~100 mV Range | -100.0000 mV | -99.9915 | -100.0085 | PV: -100.0000; PU: V; PP: m
50 | 856270D6-E976-4556-AC47-9EB69349AFD0 | DC Voltage~1 V Range | 1.000000 V | 1 | 0.99995 | PV: 1.000000; PU: V
51 | 461D5796-BF88-4866-8B5A-F195BE0ABF13 | DC Voltage~1 V Range | -1.000000 V | -0.99995 | -1 | PV: -1.000000; PU: V
52 | EDD8663C-DA2E-4446-A72B-1168D65970A2 | DC Voltage~10 V Range | 10.00000 V | 10.0004 | 9.9996 | PV: 10.00000; PU: V
53 | A246AAEA-AB94-4597-A896-1C4D151EEDE8 | DC Voltage~10 V Range | -10.00000 V | -9.9996 | -10.0004 | PV: -10.00000; PU: V
54 | BBE984AB-31DE-4653-BA80-048B0E44468D | DC Voltage~100 V Range | 100.0000 V | 100.0051 | 99.9949 | PV: 100.0000; PU: V
55 | CEDBA0A9-F978-4C76-8B80-238981A76429 | DC Voltage~100 V Range | -100.0000 V | -99.9949 | -100.0051 | PV: -100.0000; PU: V
56 | 89C86A96-C21F-47CA-978E-BA966FDDDC31 | DC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V | 1000.055 | 999.945 | PV: 1000.000; PU: V
57 | EDE9AE33-7632-4BB4-A991-FA324867E510 | DC Voltage~1000 V Range | -1000.000 V | -999.945 | -1000.055 | PV: -1000.000; PU: V
58 | 2CC8B217-3B4B-414D-ADA4-80F572B85BA2 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 400 Hz | 100.1 | 99.9 | PV: 100.0000; PU: V; PP: m; FV: 400; FU: Hz
59 | AE070030-F71B-4D63-8198-0339C37F4335 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 40 kHz | 100.16 | 99.84 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 40 | Hz | k
60 | 9BF2781A-03E9-473B-A798-4756FEF18BCB | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 90 kHz | 100.68 | 99.32 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 90 | Hz | k
61 | F5F55049-2A75-45E7-A82B-1DF1581E3099 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 400 Hz | 1.0009 | 0.9991 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 400; FU: Hz
62 | 95302F24-9D0D-4FEF-98DF-8065D920DE9C | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 40 kHz | 1.0016 | 0.9984 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 40; FU: Hz; FP: k
63 | 09E9A5A7-DCAF-46A2-8AEC-DEB127828163 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 90 kHz | 1.0068 | 0.9932 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 90; FU: Hz; FP: k
64 | 82BC282A-286F-4EFE-8E74-FAEDCB69BF65 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 400 Hz | 10.009 | 9.991 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 400; FU: Hz
65 | 104D7027-2C55-4D99-817E-A32AC7B50657 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 40 kHz | 10.016 | 9.984 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 40; FU: Hz; FP: k
66 | 773724FD-2F41-4DC7-9B4E-8D67C1EFF587 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 90 kHz | 10.068 | 9.932 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 90; FU: Hz; FP: k
67 | E0C8FAD1-EB16-4EA0-AEB7-9D7E77E52927 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 400 Hz | 100.09 | 99.91 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 400; FU: Hz
68 | 35398E37-9E21-4839-9DD2-A3437B52EB1F | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 40 kHz | 100.16 | 99.84 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 40; FU: Hz; FP: k
69 | 35A32B53-C6AA-49D1-8C6B-96C338AD39F7 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 90 kHz | 100.68 | 99.32 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 90; FU: Hz; FP: k
70 | EC1A8EF4-F4F2-43D6-B995-67CCD58FB23D | AC Voltage~750 V Range | 750.000 V~@ 400 Hz | 750.675 | 749.325 | PV: 750.000; PU: V; FV: 400; FU: Hz
71 | 030B57BA-4DED-44CA-824D-D1226D2BB4A5 | Frequency Accuracy~@ 150 mV Input | 100.0000 Hz | 100.0092 | 99.9908 | PV: 100.0000; PU: Hz | 2W Front
72 | 09147248-EAA3-4E3E-AEDC-591115A713F9 | Frequency Accuracy~@ 150 mV Input | 100.0000 kHz | 100.0092 | 99.9908 | PV: 100.0000; PU: Hz; PP: k
73 | 35E6F8AB-E72D-4ECD-B3DB-F833982A4D88 | Resistance~2 Wire~100 Range | 100.0000 Ohm | 100.014 | 99.986 | PV: 100.0000; PU: Ohm
74 | EC97698A-B98D-47AA-9BB7-F5CD5CB7E25B | Resistance~2 Wire~1k Range | 1.000000 kOhm | 1.0001 | 0.99989 | PV: 1.000000; PU: Ohm; PP: k
75 | C7AE5128-2369-445C-8F33-337558FC06A4 | Resistance~2 Wire~10k Range | 10.00000 kOhm | 10.0011 | 9.9989 | PV: 10.00000; PU: Ohm; PP: k
76 | 45ED5A93-CA95-4658-AD34-5AF66AD10598 | Resistance~2 Wire~100k Range | 100.0000 kOhm | 100.011 | 99.989 | PV: 100.0000; PU: Ohm; PP: k
77 | A2CF379B-A850-4211-A4D2-AC44147CCF08 | Resistance~2 Wire~1M Range | 1.000000 MOhm | 1.0001 | 0.99989 | PV: 1.000000; PU: Ohm; PP: M
78 | 38E8AB31-6789-4FEC-9679-EE5AE82324BE | Resistance~2 Wire~10M Range | 10.00000 MOhm | 10.0041 | 9.9959 | PV: 10.00000; PU: Ohm; PP: M
79 | 8BE77A46-E2AE-4371-A8A1-AF5CD8ED8457 | Resistance~2 Wire~100M Range | 100.0000 MOhm | 100.81 | 99.19 | PV: 100.0000; PU: Ohm; PP: M
80 | 75177D22-7186-4B0E-BAE0-0A7C036319A8 | Resistance~4 Wire~100 Ohm Range | 100.0000 Ohm | 100.014 | 99.986 | PV: 100.0000; PU: Ohm
81 | 8B7D910A-046C-41FB-B313-DE358844902E | Resistance~4 Wire~1k Range | 1.000000 kOhm | 1.0001 | 0.99989 | PV: 1.000000; PU: Ohm; PP: k
82 | 82D78AA6-96B9-42A1-8E8F-E9082C5CC192 | Resistance~4 Wire~10 k Range | 10.00000 kOhm | 10.0011 | 9.9989 | PV: 10.00000; PU: Ohm; PP: k
83 | F03CF1F0-0642-4296-A800-576F53964035 | Resistance~4 Wire~100 k Range | 100.0000 kOhm | 100.011 | 99.989 | PV: 100.0000; PU: Ohm; PP: k
84 | 59AD75DD-4B2B-4F49-AF3F-FC5F9543F64C | Resistance~4 Wire~1M Range | 1.000000 MOhm | 1.0001 | 0.99989 | PV: 1.000000; PU: Ohm; PP: M
85 | E20AA9E1-B0FB-4FDD-BAE8-7B9B4D6303D4 | Resistance~4 Wire~10M Range | 10.00000 MOhm | 10.0041 | 9.9959 | PV: 10.00000; PU: Ohm; PP: M
86 | 4D03AEE0-B6A3-4F5A-8542-EC9CC493F3DC | Resistance~4 Wire~100M Range | 100.0000 MOhm | 100.81 | 99.19 | PV: 100.0000; PU: Ohm; PP: M
87 | 1687227A-A3CD-4CD3-9E80-850343AE5D0F | DC Current~10 mA Range | 10.00000 mA | 10.007 | 9.993 | PV: 10.00000; PU: A; PP: m | Current Front
88 | 707CFBE3-DB3F-438F-9972-2096F68B177B | DC Current~10 mA Range | -10.00000 mA | -9.993 | -10.007 | PV: -10.00000; PU: A; PP: m
89 | B19EAE03-14BD-4C66-B77A-761E12D97858 | DC Current~100 mA Range | 100.0000 mA | 100.055 | 99.945 | PV: 100.0000; PU: A; PP: m
90 | 5D9B280D-8AF5-4D7E-AD03-1959E1327B4D | DC Current~100 mA Range | -100.0000 mA | -99.945 | -100.055 | PV: -100.0000; PU: A; PP: m
91 | 99E479B5-819D-4A90-981D-287F8C81D719 | DC Current~1 A Range | 1.000000 A | 1.0011 | 0.9989 | PV: 1.000000; PU: A
92 | 02F1F5D9-AB10-4A88-A7C3-F52F1427F79E | DC Current~1 A Range | -1.000000 A | -0.9989 | -1.0011 | PV: -1.000000; PU: A
93 | 19D7B182-E9BE-4FF0-B5F3-CC2F98EBB5F5 | DC Current~3 A Range | 1.90000 A | 1.9029 | 1.8971 | PV: 1.90000; PU: A
94 | 0B81CC83-DE63-4B70-B14A-97B296DEC360 | DC Current~3 A Range | -1.90000 A | -1.8971 | -1.9029 | PV: -1.90000; PU: A
95 | 80AB2F00-C837-4045-B54E-E7AB8EF7FCE8 | AC Current~1 A Range | 1.00000 A~@ 1 kHz | 1.0014 | 0.9986 | PV: 1.00000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
96 | ED2F6F4F-9379-474D-9905-38BAC846103B | AC Current~3 A Range | 1.9000 A~@ 1 kHz | 1.9046 | 1.8954 | PV: 1.9000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k