## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
163 | 59D8FEA0-3398-41FA-BA15-0F40BE3AAB5D | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 45 Hz | 10.253 | 9.747 | PV: 10; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 10.0011
164 | 7CB27ED2-54DE-48DF-9976-80E3CB92B7AC | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 1 kHz | 10.313 | 9.687 | 10 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 10.0021
165 | CECD7204-5522-4267-813E-6245D215792F | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 5 kHz | 10.327 | 9.673 | 10 | V | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 10.0049
166 | 8D0A6B15-ED58-40C0-9DCD-7465BE12078B | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 10 kHz | 10.867 | 9.133 | 10 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 10.0071
167 | E9DE8B9B-DBFA-49EC-A9FE-D6E4D5D1D2AC | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 30 kHz | 10.867 | 9.133 | 10 | V | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 10.1424
168 | D7EC2150-0992-4FBA-8AAE-1727FAA064EE | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 9.5 Hz | 311.1 | 288.9 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 297.6673
169 | 0C2A6C95-9294-4F6B-B48C-FE08DBA716F0 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 Hz | 300.647 | 299.353 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 299.9413
170 | 1F8B941B-E6C4-495D-985B-7EB50E5CC28B | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 45 Hz | 300.447 | 299.553 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 300.034
171 | FCC58A36-BAC4-4807-8076-1E8B7D545BAB | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 1 kHz | 300.7 | 299.3 | 300 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 300.0333
172 | 5BAFDC95-6819-4D62-9C78-69B098F035A9 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 5 kHz | 301.1 | 298.9 | 300 | V | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 300.014
173 | 66770F58-2138-45C6-ABE6-5A2A2B092F38 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 kHz | 310.6 | 289.4 | 300 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 299.9893
174 | 22D06CA8-2F36-4CB0-8973-0E3426F9C39E | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 30 kHz | 310.6 | 289.4 | 300 | V | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 303.421
175 | DE4A473F-1B34-48E6-9E98-F2E067500A36 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 9.5 Hz | 3.111 | 2.889 | PV: 3; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 3.0001
176 | 0FF636D8-A061-46B3-A5A0-CC64A1173D2A | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 Hz | 3.0043 | 2.9957 | PV: 3; PU: V; FV: 10; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 2.9989
177 | DCB01593-B66E-4559-9611-B6B6F863D039 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 45 Hz | 3.0021 | 2.9979 | PV: 3; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 2.9999
178 | D65D4232-5F2E-48C5-8117-FC60E422D4C1 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 1 kHz | 3.0049 | 2.9951 | PV: 3; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 2.9999
179 | 1DD77D5D-D50A-4290-9CC3-04C2ED56AFEB | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 5 kHz | 3.0089 | 2.9911 | PV: 3; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 2.9999
180 | 27F421F3-2D7D-4BD8-9D43-80BA08796FA9 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 kHz | 3.1019 | 2.8981 | PV: 3; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 2.9999
181 | 0119A3D0-30EB-44EB-8A1D-E2B7AA293842 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 30 kHz | 3.1019 | 2.8981 | PV: 3; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 3.0011
182 | 0DF1E090-B86E-48D7-89EF-85DD7796C8D0 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 9.5 Hz | 5.1833 | 4.8167 | PV: 5; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 4.9977
183 | 642FDF66-C2FB-4059-A7DD-02EE2232093F | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 10 Hz | 5.007 | 4.993 | PV: 5; PU: V; FV: 10; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 4.9977
184 | D607B720-F45C-4D5F-9751-61D073FAE3BD | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 45 Hz | 5.0033 | 4.9967 | PV: 5; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 4.9994
185 | 9C9689B2-F584-4708-95CA-4C8B93A5F095 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 1 kHz | 5.0076 | 4.9924 | PV: 5; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 5
186 | 79426A91-E59B-45C5-8855-2214328F3230 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 5 kHz | 5.0143 | 4.9857 | PV: 5; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 4.9992
187 | 26E4C743-FE4E-42F2-A868-C032253DAB76 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 10 kHz | 5.0143 | 4.9857 | PV: 5; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC AUX Voltage | AC Read |  | Aux AC Voltage 5 V |  | True | 4.9965