## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
204 | BD991A75-9395-400D-8B99-3E6D41D42CD5 | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 1 kHz | 1.9027 | 1.8973 | 1.9 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 1.8999
205 | 23A41320-BB7B-4434-89C0-9DE0B77B8A5F | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 10 kHz | 1.9131 | 1.8869 | 1.9 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 1.8997
206 | 2B39A634-959E-4DCD-89D6-D20DB33E5C03 | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 30 kHz | 1.9131 | 1.8869 | 1.9 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 1.8991
207 | F6CACA74-74D5-4249-A33B-4D77A71C9A21 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 10 Hz | 3.2945 | 3.2855 | PV: 3.29; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2888
208 | 03B78EDD-13BE-4B85-A002-8C781E03AC10 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 45 Hz | 3.2923 | 3.2877 | PV: 3.29; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2899
209 | 4EACB3DD-EB41-42E4-9B22-861E2C47E59C | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 1 kHz | 3.2945 | 3.2855 | 3.29 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2899
210 | 6B1BBB51-7555-48D9-80B5-4930F1F2AA6F | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 5 kHz | 3.3012 | 3.2788 | 3.29 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2898
211 | C088FC64-9739-473F-BE3A-E4F93F6A5F78 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 10 kHz | 3.3123 | 3.2677 | 3.29 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2897
212 | DDA4158E-117C-4164-927E-8DA200D1648F | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 30 kHz | 3.3123 | 3.2677 | 3.29 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2891
213 | B90ED83D-F45C-4B0E-BAE3-D3A806D791F9 | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 1 kHz | 3.303 | 3.297 | 3.3 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.2998
214 | 58C8D494-F1D1-49F0-B407-376343797EDA | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 5 kHz | 3.306 | 3.294 | 3.3 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.3001
215 | D06F4DD9-3743-4F09-B468-132ABAC62412 | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 30 kHz | 3.311 | 3.289 | 3.3 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 3.3 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 3.3033