## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
216 | 13908FE1-BF5A-40BA-9A33-FC686334B764 | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 1 kHz | 19.011 | 18.989 | 19 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 19.0008
217 | 77FC5DF2-FBCD-4DFB-92F2-1D384CD79FD2 | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 10 kHz | 19.053 | 18.947 | 19 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 19.0052
218 | 03A3A326-5A72-4D63-8F6C-3EB601AC820F | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 30 kHz | 19.053 | 18.947 | 19 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 19.0144
219 | 42DD112B-8B62-4882-8C70-A2B4E98670B3 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 10 Hz | 32.941 | 32.859 | PV: 32.9; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.8904
220 | 37A21F3D-E412-46F1-85D5-D931BA3606FF | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 45 Hz | 32.91 | 32.89 | PV: 32.9; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.9013
221 | 471D4750-BE81-47CA-9E4F-6B537506B809 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 1 kHz | 32.919 | 32.881 | 32.9 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.9016
222 | BF5735D7-6325-4F5F-BD7B-3E297EB93F46 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 5 kHz | 32.946 | 32.854 | 32.9 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.9046
223 | F8224036-5AB0-44DB-8488-9272BA95FEEF | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 10 kHz | 32.99 | 32.81 | 32.9 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.9087
224 | 2602C6BD-241E-4C51-B658-C4ED4DEC0965 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 30 kHz | 32.99 | 32.81 | 32.9 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 32.925
225 | 79808D5B-2B3A-4B49-AB40-E49403523C8B | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 1 kHz | 33.06 | 32.94 | 33 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0027
226 | DAF3902E-5AAF-4154-8D28-A991E58DE52B | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 5 kHz | 33.11 | 32.89 | 33 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0104
227 | 507D561D-2B21-4663-BB3F-E293CE98EE33 | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 30 kHz | 33.22 | 32.78 | 33 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 33 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0668