## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
228 | A0379C7A-12C1-483A-8D79-EAEDA2AEAC3D | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 1 kHz | 190.16 | 189.84 | 190 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 190.1252
229 | 0F1BA49C-D05D-4233-9B27-DC59B629AC30 | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 10 kHz | 190.64 | 189.36 | 190 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | True | 190.557
230 | 21CC0CB4-D47F-4C21-8C38-339683F71ACD | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 30 kHz | 190.64 | 189.36 | 190 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 220 mV |  | AC Current AUX |  | False | 191.7881
231 | BA41EF27-A8C4-4F93-A79C-9F8CE3975A75 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 10 Hz | 329.34 | 328.66 | PV: 329; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.0609
232 | A30219E4-C344-47E0-B8BA-C6FE99B5C115 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 45 Hz | 329.1 | 328.9 | PV: 329; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | False | 329.1636
233 | EA907C60-6531-40CD-A734-6E6A6B9CC2E6 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 1 kHz | 329.25 | 328.75 | 329 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.2269
234 | 79612215-8BFE-493E-B9F8-9F96B8767A95 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 5 kHz | 329.51 | 328.49 | 329 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | False | 329.5573
235 | 2B7A08F1-1654-4714-9A9D-7FA620DD5288 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 10 kHz | 330.01 | 327.99 | 329 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.9756
236 | 3EF9381A-2AF1-45C1-8832-0BE4D822728E | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 30 kHz | 330.01 | 327.99 | 329 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | False | 332.15
237 | 8656010E-63C7-4D61-ACA5-097372B3B2B6 | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 1 kHz | 0.33199 | 0.32801 | PV: 0.33; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 0.33022
238 | E26998F9-54EB-473C-AD34-9FFBA020F6DA | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 5 kHz | 0.33883 | 0.32117 | PV: 0.33; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 0.33105
239 | F28B58FB-9649-4A34-9F12-8156D56989D7 | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 10 kHz | 0.33883 | 0.32117 | PV: 0.33; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Current 330 mA Range | AC Read 700 mV |  | AC Current AUX |  | True | 0.33237