## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
188 | 64F12F76-9E7A-4B38-B26E-C19294A05CDF | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 1 kHz | 33.17 | 32.83 | 33 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 7 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0083
189 | 3E0EDB0D-9306-4CE6-ABBD-246EB1A82022 | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 10 kHz | 33.62 | 32.38 | 33 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 7 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0066
190 | 51C6E0A3-B765-4F35-B77F-E33325A1EE2B | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 30 kHz | 33.62 | 32.38 | 33 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 7 mV |  | AC Current AUX |  | True | 33.0653
191 | 7929EDD5-C416-4BEA-9367-70D1867078F0 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 45 Hz | 190.22 | 189.78 | PV: 190; PU: A; PP: µ; FV: 45; FU: Hz | AC Current 330 uA Range | AC Read 22 mV |  | AC Current AUX |  | True | 189.9846
192 | 3D5A59EF-1549-4EAF-B853-8D9555A4D214 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 1 kHz | 190.48 | 189.52 | 190 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 22 mV |  | AC Current AUX |  | True | 190.0153
193 | 03DB224B-2C24-4AEF-B1DC-33DE5B350062 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 10 kHz | 192.29 | 187.71 | 190 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 22 mV |  | AC Current AUX |  | True | 189.947
194 | CF1DF503-4153-42E2-B002-0D7C5E7D4A86 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 30 kHz | 192.29 | 187.71 | 190 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 22 mV |  | AC Current AUX |  | True | 190.2003
195 | 8B72ACF1-EF42-4FA5-95B0-DB3E153BF087 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 10 Hz | 329.51 | 328.49 | PV: 329; PU: A; PP: µ; FV: 10; FU: Hz | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 328.8803
196 | 7CC426B3-41D3-45EA-A31E-5E422BDDEB93 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 45 Hz | 329.34 | 328.66 | PV: 329; PU: A; PP: µ; FV: 45; FU: Hz | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 328.9843
197 | 29C644A6-8152-4A00-BFDE-31543C2482E7 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 1 kHz | 329.76 | 328.24 | 329 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.0327
198 | 11651B99-DCDD-4A16-89F2-8B0B05B024A3 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 5 kHz | 330.89 | 327.11 | 329 | A | µ |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.184
199 | AB22BB8A-9351-4601-BEFA-5A964CC503FF | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 10 kHz | 332.78 | 325.22 | 329 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.1277
200 | 7D61209A-4B3A-4E6A-B455-C6966B21C3A7 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 30 kHz | 332.78 | 325.22 | 329 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.692
201 | F610DD76-E366-4270-BEB1-32DA54F92A4E | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 1 kHz | 330.5733 | 329.4267 | 330 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.9663
202 | C3EB4A33-D1B5-49C8-8579-70BFD98C4342 | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 5 kHz | 331.3 | 328.7 | 330 | A | µ |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 329.9953
203 | A47AE857-331F-4709-B10A-4130D6DC7D96 | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 30 kHz | 332.6 | 327.4 | 330 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Current 330 uA Range | AC Read 70 mV |  | AC Current AUX |  | True | 330.1963