## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
104 | B20E7DF5-64D9-4ECB-B508-289910C27B03 | AC Voltage~30 mV Range | 3.000 mV~@ 45 Hz | 3.004 | 2.996 | PV: 3; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 3.0015
105 | 36F13C5D-D432-489F-A97F-43BFE033484A | AC Voltage~30 mV Range | 3.000 mV~@ 10 kHz | 3.004 | 2.996 | 3 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 3.0016
106 | AAEB8A3C-98DD-4790-849A-1A2AFFC4AE4B | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 9.5 Hz | 31.111 | 28.889 | PV: 30; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.031
107 | B195250A-873E-4A70-A378-71DB20575F87 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 10 Hz | 30.02 | 29.98 | PV: 30; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0006
108 | 3535674F-C4E0-41C4-9A7B-4E415B3B4C55 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 45 Hz | 30.007 | 29.993 | PV: 30; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0057
109 | 5756B36A-7D7C-4AB3-B62B-078E133607FC | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 1 kHz | 30.007 | 29.993 | 30 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0052
110 | 95E9AF8B-BEB1-4814-941A-6AEEBF5C15DD | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 10 kHz | 30.008 | 29.992 | 30 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0056
111 | 90B81EC1-8738-4338-88F0-366765D918AA | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 20 kHz | 30.024 | 29.976 | 30 | V | m |  |  |  | 20 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0075
112 | 3D3C0E40-54AB-4513-94AD-146908FAAB48 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 50 kHz | 30.078 | 29.922 | 30 | V | m |  |  |  | 50 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 30.0015
113 | DB4C8F87-3A4C-4AA2-87BA-084B67EDAD3C | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 100 kHz | 30.193 | 29.807 | 30 | V | m |  |  |  | 100 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 29.9872
114 | B3F03BE4-923D-4D00-A4BE-61FFDA10F99F | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 450 kHz | 30.193 | 29.807 | 30 | V | m |  |  |  | 450 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 29.9507
115 | E6502536-2E77-4879-89A7-0B57C922D4AB | AC Voltage~300 mV Range | 33.000 mV~@ 45 Hz | 33.012 | 32.988 | PV: 33; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | True | 33.0084
116 | 4F4262B9-5E2E-4875-8AE5-CE67471B454F | AC Voltage~300 mV Range | 33.000 mV~@ 10 kHz | 33.009 | 32.991 | 33 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 mV |  | TRUE | 33.0057
117 | 3546CD61-1E7C-424E-BBE5-DD605652D1FA | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 9.5 Hz | 311.1 | 288.9 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.178
118 | 87B11750-F5EF-494E-9C22-5EE20060EDB1 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 Hz | 300.065 | 299.935 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 299.9787
119 | 6B53C94F-540F-4D90-B6B7-ADCBFD93A353 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 45 Hz | 300.034 | 299.966 | PV: 300; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.022
120 | FA860E5E-FEDE-4D82-A072-B858843E4F33 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 1 kHz | 300.034 | 299.966 | 300 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.0233
121 | 2D3BE521-96B4-44BE-B23E-9C29FD0AD728 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 kHz | 300.035 | 299.965 | 300 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.0213
122 | 898E7081-9B7D-4421-A65B-9A16661B3EA7 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 20 kHz | 300.075 | 299.925 | 300 | V | m |  |  |  | 20 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.0167
123 | D053CA6E-64EE-4CE7-8EB6-2A85F2C354EA | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 50 kHz | 300.181 | 299.819 | 300 | V | m |  |  |  | 50 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.002
124 | 2E710C9A-5B57-4361-A8F2-3593C369A544 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 100 kHz | 300.447 | 299.553 | 300 | V | m |  |  |  | 100 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 299.9873
125 | 20B79426-5DA2-4F68-846F-6C9A9DE685E1 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 500 kHz | 300.447 | 299.553 | 300 | V | m |  |  |  | 500 | Hz | k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 300.1893
126 | A2EEF192-C6FD-461B-8157-D2A097C4F992 | AC Voltage~3 V Range | 0.33000 V~@ 45 Hz | 0.33007 | 0.32993 | PV: 0.33; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 0.33005
127 | 7405E4A9-38BF-4AF8-B953-50719B25A0A7 | AC Voltage~3 V Range | 0.33000 V~@ 10 kHz | 0.33008 | 0.32992 | PV: 0.33; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 mV |  | True | 0.33006
128 | 2DD651EB-37BB-4DC8-B3A3-2913B273EECF | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 9.5 Hz | 4.111 | 1.889 | PV: 3; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0013
129 | 0486EB08-4C9C-4EAE-ABE7-A1253A70959A | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 Hz | 3.0006 | 2.9994 | PV: 3; PU: V; FV: 10; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 2.9995
130 | 28686116-05F0-4B09-9A59-CD5B60DA313F | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 45 Hz | 3.0003 | 2.9997 | PV: 3; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3
131 | 6A8ED831-BC60-4419-A65C-E8985A0334DD | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 1 kHz | 3.0003 | 2.9997 | PV: 3; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3
132 | D9545986-A98F-4BBD-B819-16D788226F8D | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 kHz | 3.0004 | 2.9996 | PV: 3; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0001
133 | C0B39F3E-35B6-4A1A-973D-53BE82D3A6ED | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 20 kHz | 3.0006 | 2.9994 | PV: 3; PU: V; FV: 20; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0001
134 | 930B7D17-FE3F-47E1-9951-1A0002252F97 | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 50 kHz | 3.0015 | 2.9985 | PV: 3; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0004
135 | D755927F-14E0-4708-ACBA-B3E1FE5348D3 | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 100 kHz | 3.0052 | 2.9948 | PV: 3; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0011
136 | 0DA33DAC-E1DB-4CC0-BD5F-A652E24FF98A | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 450 kHz | 3.0052 | 2.9948 | PV: 3; PU: V; FV: 450; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.0025
137 | 1B8FEF3E-DA0A-4503-B01E-E004C0CC81F5 | AC Voltage~30 V Range | 3.30000 V~@ 45 Hz | 3.3007 | 3.2993 | PV: 3.3; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.3004
138 | 9DAE660D-58C9-444F-8DD0-56ABBDB7850D | AC Voltage~30 V Range | 3.3000 V~@ 10 kHz | 3.3009 | 3.2991 | PV: 3.3; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 3.3 V |  | True | 3.3004
139 | 358ADBC0-3FBD-414C-A8F8-CFC1DE59BD71 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 9.5 Hz | 31.111 | 28.889 | PV: 30; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.9951
140 | B91F0482-F4EE-4339-B73C-6ECD7A8E2427 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 10 Hz | 30.0064 | 29.9936 | PV: 30; PU: V; FV: 10; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.9953
141 | 9FC79A83-01D1-452E-8944-A28DF75350EC | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 45 Hz | 30.0034 | 29.9966 | PV: 30; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 30.0003
142 | E7D180BF-379B-4F4F-A722-FC709D1CB58F | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 1 kHz | 30.0034 | 29.9966 | PV: 30; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.999
143 | 632AC075-0EEB-48BD-929B-2A7AF496D6C5 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 10 kHz | 30.0052 | 29.9948 | PV: 30; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.999
144 | 8C471CE9-4D8F-4A32-B140-AD4AAE3487B4 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 20 kHz | 30.0074 | 29.9926 | PV: 30; PU: V; FV: 20; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.9994
145 | DC130BCF-E43A-42D3-9E6D-0BDE8A57C97C | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 50 kHz | 30.0191 | 29.9809 | PV: 30; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 29.9998
146 | 212E1EB2-285C-4899-A17A-8283C48547E6 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 90 kHz | 30.0191 | 29.9809 | PV: 30; PU: V; FV: 90; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 30.0009
147 | 5F5632EB-F797-4CD1-B7D3-24E4CD5B6717 | AC Voltage~300 V Range | 33.000 V~@ 45 Hz | 33.006 | 32.994 | PV: 33; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 33.0039
148 | E16C4040-3099-4EB7-B061-89323C2D6AE3 | AC Voltage~300 V Range | 33.000 V~@ 10 kHz | 33.01 | 32.99 | PV: 33; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 33 V |  | True | 33.0036
149 | E044A1EB-8FFC-461D-8170-CA7782458499 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 45 Hz | 300.039 | 299.961 | PV: 300; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 300.016
150 | 9326E07A-218E-4DB9-A5AA-1AAC83C5A668 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 1 kHz | 300.044 | 299.956 | PV: 300; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 299.9907
151 | 9509AEE6-DB6C-4F39-99B4-8610619EB1C4 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 10 kHz | 300.054 | 299.946 | PV: 300; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 299.9963
152 | 2F258AD7-BD21-4C6A-9426-78877F76D647 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 18 kHz | 300.054 | 299.946 | PV: 300; PU: V; FV: 18; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 300.0057
153 | FB4BEE61-6A0E-4095-B97A-CEA05F434C66 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 50 kHz | 300.433 | 299.567 | PV: 300; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 300.1363
154 | 40D335BC-D4A7-4B13-84D7-FC76962D8539 | AC Voltage~300 V Range | 200.000 V~@ 100 kHz | 200.3 | 199.7 | PV: 200; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 200.0149
155 | 81B83EF2-EB47-4525-BD8D-3535BB2DC579 | AC Voltage~1000 V Range | 330.000 V~@ 45 Hz | 330.073 | 329.927 | PV: 330; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 330.013
156 | 06F339B3-C91B-4142-888F-3801EB61EF82 | AC Voltage~1000 V Range | 330.000 V~@ 10 kHz | 330.073 | 329.927 | PV: 330; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 330 V |  | True | 330.0243
157 | 5D0057E4-C1F4-4585-AB61-29C69E071AE8 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 45 Hz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000; PU: V; FV: 45; FU: Hz | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 1000.102
158 | 81563344-A0DB-496E-9C8F-CF021430F112 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 1 kHz | 1000.173 | 999.827 | PV: 1000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 1000.0023
159 | 26F84647-FDC1-45FA-9FE9-3E1EF8CE4D31 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 5 kHz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 999.997
160 | 35B5DAF9-F7CC-40F1-8CE5-2DA10E9D36AF | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 8 kHz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000; PU: V; FV: 8; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 1000.0267
161 | 59506A0E-3683-4FD1-95B4-87976E9E6268 | AC Voltage~1000 V Range | 1020.000 V~@ 1 kHz | 1020.177 | 1019.823 | PV: 1020; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 1019.9883
162 | C472BBD8-FA36-4D5D-AF0E-1FA4C29BA432 | AC Voltage~1000 V Range | 1020.000 V~@ 8 kHz | 1020.211 | 1019.789 | PV: 1020; PU: V; FV: 8; FU: Hz; FP: k | AC Voltage | AC Read |  | AC Voltage 1000 V |  | True | 1020.0393