## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
286 | 6125DD87-D67F-4CC7-82FA-E7D13A034C3C | Capcitance | 200.000 µF | 200.8 | 199.2 | 200 | F | µ | 54 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 200.0665
287 | BE274662-80DF-4158-B5F3-CC38AF2A8515 | Capcitance | 300.000 µF | 301.1 | 298.9 | 300 | F | µ | 80 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 300.0756
288 | DF5BBCBC-F269-4600-8E4B-A016A097241E | Capcitance | 330.000 µF | 331.657 | 328.343 | 330 | F | µ | 90 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 330.0829
289 | AF9052D1-2A99-446F-91AB-554E8B1883E4 | Capcitance | 700.000 µF | 702.767 | 697.233 | 700 | F | µ | 180 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 700.153
290 | B3FFE324-E832-4D12-92FA-CEFA8319C5D2 | Capcitance | 1.090 mF | 1.094 | 1.086 | 1.09 | F | m | 270 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 1.0902
291 | F2720966-7A94-4FDB-BD8B-1AECA5AD968B | Capcitance | 1.100 mF | 1.105 | 1.095 | 1.1 | F | m | 270 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 1.0999
292 | 5C76A361-C173-4BE7-8062-AF0A929A5AAB | Capcitance | 2.000 mF | 2.008 | 1.992 | 2 | F | m | 540 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 2.0002
293 | 4CE8622D-5DD2-4B3F-A484-B6AE2203B939 | Capcitance | 3.000 mF | 3.011 | 2.989 | 3 | F | m | 800 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 3.0004
294 | 75AA34E3-08A1-41E0-9A3D-C4C86661CE4E | Capcitance | 3.300 mF | 3.317 | 3.283 | 3.3 | F | m | 900 | A | µ |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 3.3
295 | E4392FB2-284F-45B0-9084-26B120E29369 | Capcitance | 10.900 mF | 10.939 | 10.861 | 10.9 | F | m | 2.7 | A | m |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 10.9016
296 | 273C8B27-2848-4809-BC64-BE96B3407FA8 | Capcitance | 20.000 mF | 20.12 | 19.88 | 20 | F | m | 5.4 | A | m |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 20.0017
297 | 49890892-9308-4AEE-823F-B59F9E4F10EC | Capcitance | 30.000 mF | 30.17 | 29.83 | 30 | F | m | 8 | A | m |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 30.0042
298 | FB7692C1-FE56-44C5-9E39-A790C7DFF207 | Capcitance | 33.000 mF | 33.309 | 32.691 | 33 | F | m | 9 | A | m |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 32.9936
299 | FEDB366D-26F2-4043-9746-F3327F0055B2 | Capcitance | 110.000 mF | 110.873 | 109.127 | 110 | F | m | 27 | A | m |  |  |  | High Capacitance | DC Current - Capacitance |  | Capacitance |  | True | 109.999