## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands
0 | 144F6A85-D1D6-4A8A-81F0-C6DE251F81E8 | 330 mV Range | 0.0000 mV | 0.0007 | -0.0007 | PV: 0.0000; PU: V; PP: m
1 | B9109184-CD1F-4287-88BF-CD199EDD9649 | 330 mV Range | 329.0000 mV | 329.0046 | 328.9954 | PV: 329.0000; PU: V; PP: m
2 | 5FBFD256-B1EC-417B-BD55-765FCAB24651 | 330 mV Range | -329.0000 mV | -328.9954 | -329.0046 | PV: -329.0000; PU: V; PP: m
3 | 52AD3C86-649D-4159-9854-A7F353C1C4D5 | 3.3 V Range | 0.000000 V | 1e-06 | -1e-06 | PV: 0.000000; PU: V
4 | 730E05F5-9E16-4297-9B5C-FAD0986F66D8 | 3.3 V Range | 1.000000 V | 1 | 0.99999 | PV: 1.000000; PU: V
5 | 4C14D271-F1F2-4AFF-B229-4BDE31E4CEDA | 3.3 V Range | -1.000000 V | -0.99999 | -1 | PV: -1.000000; PU: V
6 | 4E5CA6B2-26F0-4FA0-A33B-24341211DC8C | 3.3 V Range | 3.290000 V | 3.29 | 3.29 | PV: 3.290000; PU: V
7 | 9F8AD9CC-8C90-42C4-90E0-0B7B61FC840F | 3.3 V Range | -3.290000 V | -3.29 | -3.29 | PV: -3.290000; PU: V
8 | 8430A063-01BC-45F5-B982-D00776AFDB0C | 33 V Range | 0.00000 V | 1e-05 | -1e-05 | PV: 0.00000; PU: V
9 | A430DAA8-AB20-4110-B41C-7E19A0037666 | 33 V Range | 10.00000 V | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.00000; PU: V
10 | 19855925-59ED-4BAE-AEAC-F9A681AF7703 | 33 V Range | -10.00000 V | -9.9999 | -10.0001 | PV: -10.00000; PU: V
11 | 7B445B7E-ABE4-4363-9EB0-49AF2EABFA0C | 33 V Range | 32.90000 V | 32.9002 | 32.8998 | PV: 32.90000; PU: V
12 | EB0A0857-05E6-4678-829A-9A6085D960EB | 33 V Range | -32.90000 V | -32.8998 | -32.9002 | PV: -32.90000; PU: V
13 | 18490475-C3EC-40B9-BC61-60EC5BAD749A | 330 V Range | 50.0000 V | 50.0006 | 49.9994 | PV: 50.0000; PU: V
14 | B143842A-C8BF-4F37-B550-C63672EDBE0F | 330 V Range | 329.0000 V | 329.0034 | 328.9966 | PV: 329.0000; PU: V
15 | 265BBD03-A645-4593-9652-4A9120657AD4 | 330 V Range | -50.0000 V | -49.9994 | -50.0006 | PV: -50.0000; PU: V
16 | C714F1AE-4CD9-42F7-BD43-EFEBEC9368B6 | 330 V Range | -329.0000 V | -328.9966 | -329.0034 | PV: -329.0000; PU: V
17 | D2D09D47-65C8-4146-A3DE-1CAF907C551E | 1000 V Range | 334.000 V | 334.004 | 333.996 | PV: 334.000; PU: V
18 | AF10BE9A-3036-412C-90E0-345548CA5FE7 | 1000 V Range | 900.000 V | 900.01 | 899.99 | PV: 900.000; PU: V
19 | 016417BF-FB01-4808-9683-1140ED1640CA | 1000 V Range | 1020.000 V | 1020.012 | 1019.988 | PV: 1020.000; PU: V
20 | A6C3FFF7-D0B7-40A5-81C1-AE434F88B489 | 1000 V Range | -334.000 V | -333.996 | -334.004 | PV: -334.000; PU: V
21 | 1DC32BEB-1719-4CBF-89B5-EDEE7237DC21 | 1000 V Range | -900.000 V | -899.99 | -900.01 | PV: -900.000; PU: V
22 | 218E1DF0-BB0A-4C5F-962C-BC2E862F0F8B | 1000 V Range | -1020.000 V | -1019.988 | -1020.012 | PV: -1020.000; PU: V
23 | F6D0EA61-9DA1-4F55-9673-35E9CC90D47E | AUX~300 mV Range | 0.000 mV | 0.233 | -0.233 | PV: 0.000; PU: V; PP: m
24 | 44991D29-36BF-46E9-A9AC-8BD1A8F648B6 | AUX~300 mV Range | 329.000 mV | 329.321 | 328.679 | PV: 329.000; PU: V; PP: m
25 | C382A747-61C0-4A3C-AE06-B104AFDA6BAD | AUX~300 mV Range | -329.000 mV | -328.679 | -329.321 | PV: -329.000; PU: V; PP: m
26 | A390CC2F-4391-4E76-B1E1-0126CAD26179 | AUX~3 V Range | 0.33000 V | 0.33032 | 0.32968 | PV: 0.33000; PU: V
27 | A68ACC24-4C96-43DB-B0A9-7444D059404E | AUX~3 V Range | 3.29000 V | 3.2911 | 3.2889 | PV: 3.29000; PU: V
28 | 61D2A8F8-CAF6-4868-84A9-44B703A94B82 | AUX~3 V Range | -3.29000 V | -3.2889 | -3.2911 | PV: -3.29000; PU: V
29 | 76BA9B9E-0706-423B-9DBA-7183EB6E6B27 | AUX~7 V Range | 7.0000 V | 7.0021 | 6.9979 | PV: 7.0000; PU: V
30 | C930C671-B2C5-419A-BAA2-CBDBC5EE405F | AUX~7 V Range | -7.0000 V | -6.9979 | -7.0021 | PV: -7.0000; PU: V
31 | E0D6BF62-5394-4D04-81C2-629290BDE691 | 300 uA Range | 0.000 µA | 0.008 | -0.008 | PV: 0.000; PU: A; PP: µ
32 | EE77A861-3FC8-4B3E-817B-60BDF757E74F | 300 uA Range | 190.000 µA | 190.026 | 189.974 | PV: 190.000; PU: A; PP: µ
33 | 8859631E-55E2-4EB6-AAB1-99FF9904441F | 300 uA Range | -190.000 µA | -189.974 | -190.026 | PV: -190.000; PU: A; PP: µ
34 | 99AF9CED-B48F-49D6-B2B7-8C5EC38CECC8 | 300 uA Range | 329.000 µA | 329.032 | 328.968 | PV: 329.000; PU: A; PP: µ
35 | 2670474A-51C9-4EE7-BBBE-9E69D76A3149 | 300 uA Range | -329.000 µA | -328.968 | -329.032 | PV: -329.000; PU: A; PP: µ
36 | 833E809C-8A33-46B9-A907-58EF290A2540 | 3 mA Range | 0.00000 mA | 3e-05 | -3e-05 | PV: 0.00000; PU: A; PP: m
37 | A6AB5724-489A-4E05-A03A-BCD1C8709AAD | 3 mA Range | 1.90000 mA | 1.9001 | 1.8999 | PV: 1.90000; PU: A; PP: m
38 | 0212EBE0-4900-4426-AA9A-A38528CF69B4 | 3 mA Range | -1.90000 mA | -1.8999 | -1.9001 | PV: -1.90000; PU: A; PP: m
39 | 28DFB68C-0C0B-4E73-B174-4B54AB182F2F | 3 mA Range | 3.29000 mA | 3.2902 | 3.2898 | PV: 3.29000; PU: A; PP: m
40 | B3F7C056-1009-4B98-AF70-29C6C8D4C2D9 | 3 mA Range | -3.29000 mA | -3.2898 | -3.2902 | PV: -3.29000; PU: A; PP: m
41 | 86838674-BF38-4479-8C07-D585C369493F | 30 mA Range | 0.0000 mA | 0.0001 | -0.0001 | PV: 0.0000; PU: A; PP: m
42 | ACA312D6-D59B-4A8D-BEA4-238E049F6D4C | 30 mA Range | 19.0000 mA | 19.0014 | 18.9986 | PV: 19.0000; PU: A; PP: m
43 | 11C43840-CB10-4858-8284-3FFFC34053E4 | 30 mA Range | -19.0000 mA | -18.9986 | -19.0014 | PV: -19.0000; PU: A; PP: m
44 | D89A92E7-4361-4378-BAFE-A030CBF8041B | 30 mA Range | 32.9000 mA | 32.9016 | 32.8984 | PV: 32.9000; PU: A; PP: m
45 | 89A937C8-25D8-400E-9A74-B08A76E65568 | 30 mA Range | -32.9000 mA | -32.8984 | -32.9016 | PV: -32.9000; PU: A; PP: m
46 | 1B7DED40-057C-4F4D-B867-6856C3E067D6 | 300 mA Range | 0.000 mA | 0.001 | -0.001 | PV: 0.000; PU: A; PP: m
47 | 48E16E51-DCF3-45E9-8587-A9284DB19083 | 300 mA Range | 190.000 mA | 190.011 | 189.989 | PV: 190.000; PU: A; PP: m
48 | 139F4EE3-8D15-4266-97B9-5ACE85168B1A | 300 mA Range | -190.000 mA | -189.989 | -190.011 | PV: -190.000; PU: A; PP: m
49 | CB96C734-1A6B-47D5-A8A4-0009A8EC1A5D | 300 mA Range | 329.000 mA | 329 | 329 | PV: 329.000; PU: A; PP: m
50 | C6E01489-75B2-49A7-9F7D-9885B762B0D9 | 300 mA Range | -329.000 mA | -329 | -329 | PV: -329.000; PU: A; PP: m
51 | B77DA42C-1192-4706-BE59-933B7BB5746A | 2.9 A Range | 0.00000 A | 3e-05 | -3e-05 | PV: 0.00000; PU: A
52 | AB45910D-6519-4836-A20B-24980426776C | 2.9 A Range | 1.09000 A | 1.0902 | 1.0898 | PV: 1.09000; PU: A
53 | CE84649D-239D-4C04-B1C6-42837753BBB2 | 2.9 A Range | -1.09000 A | -1.0898 | -1.0902 | PV: -1.09000; PU: A
54 | 0072F766-19D7-4EB2-A988-3BF4ED20AB6E | 2.9 A Range | 2.99000 A | 2.9903 | 2.9897 | PV: 2.99000; PU: A
55 | D0758A95-B697-485A-AFDA-53768B2139AE | 2.9 A Range | -2.99000 A | -2.9897 | -2.9903 | PV: -2.99000; PU: A
56 | 0F9E181C-F14D-4CEA-9739-2BC76698B5D7 | 20 A Range | 0.0000 A | 0.0005 | -0.0005 | PV: 0.0000; PU: A
57 | 77C1EF47-E83F-4126-84AA-EC8FD7813259 | 20 A Range | 11.0000 A | 11.0064 | 10.9936 | PV: 11.0000; PU: A
58 | 71D4800E-F71B-48BA-9CB9-65466C720092 | 20 A Range | -11.0000 A | -10.9936 | -11.0064 | PV: -11.0000; PU: A
59 | 5D9372DD-C3EA-43B3-B73B-FF28D6E8BB1B | 20 A Range | 20.0000 A | 20.0113 | 19.9887 | PV: 20.0000; PU: A
60 | 8F379A1B-C317-447C-A3AF-9B1F6D94A9ED | 20 A Range | -20.0000 A | -19.9887 | -20.0113 | PV: -20.0000; PU: A
61 | 44CAE0EB-6C37-4231-BBF2-9F5226E5E725 | Resistance | 0.0000 Ohm | 0.0007 | -0.0007 | PV: 0.0000; PU: Ohm
62 | C363CEB4-1C0F-4ACA-88E9-A627956BACF0 | Resistance | 2.0000 Ohm | 2.0007 | 1.9993 | PV: 2.0000; PU: Ohm
63 | 3ABC1A4B-B825-410C-AC94-01DA642F625D | Resistance | 10.9000 Ohm | 10.901 | 10.899 | PV: 10.9000; PU: Ohm
64 | 39F042C6-407B-46BC-946F-D48EF017F15C | Resistance | 11.9000 Ohm | 11.9012 | 11.8988 | PV: 11.9000; PU: Ohm
65 | 0162F204-7512-46D0-98C6-0BBB3C707E09 | Resistance | 19.0000 Ohm | 19.0014 | 18.9986 | PV: 19.0000; PU: Ohm
66 | 69DF9667-CFF0-4CBF-B23D-C463F95B135D | Resistance | 30.0000 Ohm | 30.0016 | 29.9984 | PV: 30.0000; PU: Ohm
67 | E3449042-503F-4918-9B46-547919068B0B | Resistance | 33.0000 Ohm | 33.0015 | 32.9985 | PV: 33.0000; PU: Ohm
68 | CAA7D030-E524-4E55-A56F-638E5F278C9A | Resistance | 109.0000 Ohm | 109.0027 | 108.9973 | PV: 109.0000; PU: Ohm
69 | 925B177A-FF12-40E1-A849-B94B541F7F99 | Resistance | 119.0000 Ohm | 119.0033 | 118.9967 | PV: 119.0000; PU: Ohm
70 | 54B89F38-92FA-4D5D-8D1A-583928993913 | Resistance | 190.0000 Ohm | 190.0044 | 189.9956 | PV: 190.0000; PU: Ohm
71 | 58BAB8B7-56A6-42B8-B8D4-C227F55888EF | Resistance | 300.0000 Ohm | 300.0061 | 299.9939 | PV: 300.0000; PU: Ohm
72 | 7FA606F8-CABA-47F5-81B8-561B74CC9EFD | Resistance | 330.0000 Ohm | 330.0066 | 329.9934 | PV: 330.0000; PU: Ohm
73 | 6971C095-1E21-48FD-8763-F6997A9D9DA2 | Resistance | 1.090000 kOhm | 1.09 | 1.09 | PV: 1.090000; PU: Ohm; PP: k
74 | 11F112ED-F8E8-4CDD-A3BA-AD1280505A6E | Resistance | 1.190000 kOhm | 1.19 | 1.19 | PV: 1.190000; PU: Ohm; PP: k
75 | 43FA935E-567F-45D3-A06B-32CD9469A447 | Resistance | 1.900000 kOhm | 1.9 | 1.9 | PV: 1.900000; PU: Ohm; PP: k
76 | FCED121F-D2D4-45E6-9CA9-E786245D668C | Resistance | 3.000000 kOhm | 3.0001 | 2.9999 | PV: 3.000000; PU: Ohm; PP: k
77 | 4FD7D361-BDF3-439C-BD05-F47C9E92252A | Resistance | 3.300000 kOhm | 3.3001 | 3.2999 | PV: 3.300000; PU: Ohm; PP: k
78 | 7FE6A44C-FADF-4E78-8FAB-4B5234917E2A | Resistance | 10.90000 kOhm | 10.9002 | 10.8998 | PV: 10.90000; PU: Ohm; PP: k
79 | 8747BA9C-D005-406F-8388-592F6E7A1CEC | Resistance | 11.90000 kOhm | 11.9003 | 11.8997 | PV: 11.90000; PU: Ohm; PP: k
80 | 71CB3C95-84C4-4D8C-96D6-C38850C92A58 | Resistance | 19.00000 kOhm | 19.0004 | 18.9996 | PV: 19.00000; PU: Ohm; PP: k
81 | 9910106B-24F9-4787-9FD1-7CBD47CF6B75 | Resistance | 30.00000 kOhm | 30.0006 | 29.9994 | PV: 30.00000; PU: Ohm; PP: k
82 | 1B80FF02-AF39-4947-8BCB-0EF17FBFCA95 | Resistance | 33.00000 kOhm | 33.0007 | 32.9993 | PV: 33.00000; PU: Ohm; PP: k
83 | C2738071-31FC-4426-82AB-3D9899769DBC | Resistance | 109.0000 kOhm | 109.0019 | 108.9981 | PV: 109.0000; PU: Ohm; PP: k
84 | 194C427E-7E1C-4446-8EC1-8A80DEFAE01F | Resistance | 119.0000 kOhm | 119.0039 | 118.9961 | PV: 119.0000; PU: Ohm; PP: k
85 | 77CFAA3D-F7D5-4D4C-BDF2-0DCE45CB83D9 | Resistance | 190.0000 kOhm | 190.0049 | 189.9951 | PV: 190.0000; PU: Ohm; PP: k
86 | 864F5EA3-C017-4CD7-B106-039C8C7170FC | Resistance | 300.0000 kOhm | 300.0066 | 299.9934 | PV: 300.0000; PU: Ohm; PP: k
87 | F9982876-428E-451D-BE77-3CBE08DEA425 | Resistance | 330.0000 kOhm | 330.0072 | 329.9928 | PV: 330.0000; PU: Ohm; PP: k
88 | 827CFBDB-C033-422D-AD2E-5771C9BAF0D9 | Resistance | 1.090000 MOhm | 1.09 | 1.09 | PV: 1.090000; PU: Ohm; PP: M
89 | 5D1DC3DE-F545-48FD-8D43-984B1AE941A1 | Resistance | 1.190000 MOhm | 1.1901 | 1.1899 | PV: 1.190000; PU: Ohm; PP: M
90 | 210974A5-89CF-40D5-A2A7-FFD800374D18 | Resistance | 1.900000 MOhm | 1.9001 | 1.8999 | PV: 1.900000; PU: Ohm; PP: M
91 | 694E1D5B-A027-449F-A5E2-AF518B6874F8 | Resistance | 3.000000 MOhm | 3.0001 | 2.9999 | PV: 3.000000; PU: Ohm; PP: M
92 | 7CD2E894-1ECB-4B90-849E-9693470133CE | Resistance | 3.30000 MOhm | 3.3003 | 3.2997 | PV: 3.30000; PU: Ohm; PP: M
93 | F3A05D19-F6CD-49F1-8C49-14015A5ECA6C | Resistance | 10.90000 MOhm | 10.9009 | 10.8991 | PV: 10.90000; PU: Ohm; PP: M
94 | F80D1342-D02E-41DF-8E03-AF0B8EB36824 | Resistance | 11.90000 MOhm | 11.9037 | 11.8963 | PV: 11.90000; PU: Ohm; PP: M
95 | 59792F64-DC8A-425F-8835-8F00E9D7FE4F | Resistance | 19.00000 MOhm | 19.0048 | 18.9952 | PV: 19.00000; PU: Ohm; PP: M
96 | EA873D14-F784-48AB-8CE6-2C047E659F1C | Resistance | 30.00000 MOhm | 30.0031 | 29.9969 | PV: 30.00000; PU: Ohm; PP: M
97 | 06021F6B-AC62-4EC7-9036-2D43E4A72CCD | Resistance | 33.0000 MOhm | 33.0094 | 32.9906 | PV: 33.0000; PU: Ohm; PP: M
98 | 91E34A3E-A9E2-480B-99A4-7BC12F417E27 | Resistance | 109.000 MOhm | 109.033 | 108.967 | PV: 109.000; PU: Ohm; PP: M
99 | 5EE65C79-1FC4-4D18-8953-C842590BD6E8 | Resistance | 119.000 MOhm | 119.305 | 118.695 | PV: 119.000; PU: Ohm; PP: M
100 | F1412E25-89A3-4979-9212-CF0E9E661700 | Resistance | 290.000 MOhm | 290.301 | 289.699 | PV: 290.000; PU: Ohm; PP: M
101 | 40252798-E468-4094-8A73-CF48C7A45E56 | Resistance | 400.00 MOhm | 403.97 | 396.03 | PV: 400.00; PU: Ohm; PP: M
102 | 0350564A-F260-49E7-AF9E-305D4A9EE187 | Resistance | 640.00 MOhm | 646.73 | 633.27 | PV: 640.00; PU: Ohm; PP: M
103 | 7F4BDF14-A6F6-4F6C-B119-FB576B90C7DB | Resistance | 1.09 GOhm | 1.1 | 1.08 | PV: 1.09; PU: Ohm; PP: G
104 | B20E7DF5-64D9-4ECB-B508-289910C27B03 | AC Voltage~30 mV Range | 3.000 mV~@ 45 Hz | 3.004 | 2.996 | PV: 3.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
105 | 36F13C5D-D432-489F-A97F-43BFE033484A | AC Voltage~30 mV Range | 3.000 mV~@ 10 kHz | 3.004 | 2.996 | 3.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
106 | AAEB8A3C-98DD-4790-849A-1A2AFFC4AE4B | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 9.5 Hz | 31.111 | 28.889 | PV: 30.000; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz
107 | B195250A-873E-4A70-A378-71DB20575F87 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 10 Hz | 30.017 | 29.983 | PV: 30.000; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz
108 | 3535674F-C4E0-41C4-9A7B-4E415B3B4C55 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 45 Hz | 30.006 | 29.994 | PV: 30.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
109 | 5756B36A-7D7C-4AB3-B62B-078E133607FC | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 1 kHz | 30.006 | 29.994 | 30.000 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k
110 | 95E9AF8B-BEB1-4814-941A-6AEEBF5C15DD | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 10 kHz | 30.007 | 29.993 | 30.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
111 | 90B81EC1-8738-4338-88F0-366765D918AA | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 20 kHz | 30.024 | 29.976 | 30.000 | V | m |  |  |  | 20 | Hz | k
112 | 3D3C0E40-54AB-4513-94AD-146908FAAB48 | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 50 kHz | 30.078 | 29.922 | 30.000 | V | m |  |  |  | 50 | Hz | k
113 | DB4C8F87-3A4C-4AA2-87BA-084B67EDAD3C | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 100 kHz | 30.193 | 29.807 | 30.000 | V | m |  |  |  | 100 | Hz | k
114 | B3F03BE4-923D-4D00-A4BE-61FFDA10F99F | AC Voltage~30 mV Range | 30.000 mV~@ 450 kHz | 30.193 | 29.807 | 30.000 | V | m |  |  |  | 450 | Hz | k
115 | E6502536-2E77-4879-89A7-0B57C922D4AB | AC Voltage~300 mV Range | 33.000 mV~@ 45 Hz | 33.011 | 32.989 | PV: 33.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
116 | 4F4262B9-5E2E-4875-8AE5-CE67471B454F | AC Voltage~300 mV Range | 33.000 mV~@ 10 kHz | 33.008 | 32.992 | 33.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
117 | 3546CD61-1E7C-424E-BBE5-DD605652D1FA | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 9.5 Hz | 311.1 | 288.9 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz
118 | 87B11750-F5EF-494E-9C22-5EE20060EDB1 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 Hz | 300.046 | 299.954 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz
119 | 6B53C94F-540F-4D90-B6B7-ADCBFD93A353 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 45 Hz | 300.031 | 299.969 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
120 | FA860E5E-FEDE-4D82-A072-B858843E4F33 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 1 kHz | 300.031 | 299.969 | 300.000 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k
121 | 2D3BE521-96B4-44BE-B23E-9C29FD0AD728 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 kHz | 300.032 | 299.968 | 300.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
122 | 898E7081-9B7D-4421-A65B-9A16661B3EA7 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 20 kHz | 300.075 | 299.925 | 300.000 | V | m |  |  |  | 20 | Hz | k
123 | D053CA6E-64EE-4CE7-8EB6-2A85F2C354EA | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 50 kHz | 300.181 | 299.819 | 300.000 | V | m |  |  |  | 50 | Hz | k
124 | 2E710C9A-5B57-4361-A8F2-3593C369A544 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 100 kHz | 300.447 | 299.553 | 300.000 | V | m |  |  |  | 100 | Hz | k
125 | 20B79426-5DA2-4F68-846F-6C9A9DE685E1 | AC Voltage~300 mV Range | 300.000 mV~@ 500 kHz | 300.447 | 299.553 | 300.000 | V | m |  |  |  | 500 | Hz | k
126 | A2EEF192-C6FD-461B-8157-D2A097C4F992 | AC Voltage~3 V Range | 0.33000 V~@ 45 Hz | 0.33007 | 0.32993 | PV: 0.33000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
127 | 7405E4A9-38BF-4AF8-B953-50719B25A0A7 | AC Voltage~3 V Range | 0.33000 V~@ 10 kHz | 0.33008 | 0.32992 | PV: 0.33000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
128 | 2DD651EB-37BB-4DC8-B3A3-2913B273EECF | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 9.5 Hz | 4.111 | 1.889 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz
129 | 0486EB08-4C9C-4EAE-ABE7-A1253A70959A | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 Hz | 3.0004 | 2.9996 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 10; FU: Hz
130 | 28686116-05F0-4B09-9A59-CD5B60DA313F | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 45 Hz | 3.0003 | 2.9997 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
131 | 6A8ED831-BC60-4419-A65C-E8985A0334DD | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 1 kHz | 3.0003 | 2.9997 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
132 | D9545986-A98F-4BBD-B819-16D788226F8D | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 kHz | 3.0004 | 2.9996 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
133 | C0B39F3E-35B6-4A1A-973D-53BE82D3A6ED | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 20 kHz | 3.0006 | 2.9994 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 20; FU: Hz; FP: k
134 | 930B7D17-FE3F-47E1-9951-1A0002252F97 | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 50 kHz | 3.0015 | 2.9985 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k
135 | D755927F-14E0-4708-ACBA-B3E1FE5348D3 | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 100 kHz | 3.0052 | 2.9948 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k
136 | 0DA33DAC-E1DB-4CC0-BD5F-A652E24FF98A | AC Voltage~3 V Range | 3.00000 V~@ 450 kHz | 3.0052 | 2.9948 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 450; FU: Hz; FP: k
137 | 1B8FEF3E-DA0A-4503-B01E-E004C0CC81F5 | AC Voltage~30 V Range | 3.30000 V~@ 45 Hz | 3.3007 | 3.2993 | PV: 3.30000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
138 | 9DAE660D-58C9-444F-8DD0-56ABBDB7850D | AC Voltage~30 V Range | 3.3000 V~@ 10 kHz | 3.3009 | 3.2991 | PV: 3.3000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
139 | 358ADBC0-3FBD-414C-A8F8-CFC1DE59BD71 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 9.5 Hz | 31.111 | 28.889 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz
140 | B91F0482-F4EE-4339-B73C-6ECD7A8E2427 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 10 Hz | 30.0046 | 29.9954 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 10; FU: Hz
141 | 9FC79A83-01D1-452E-8944-A28DF75350EC | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 45 Hz | 30.0031 | 29.9969 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
142 | E7D180BF-379B-4F4F-A722-FC709D1CB58F | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 1 kHz | 30.0031 | 29.9969 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
143 | 632AC075-0EEB-48BD-929B-2A7AF496D6C5 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 10 kHz | 30.0052 | 29.9948 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
144 | 8C471CE9-4D8F-4A32-B140-AD4AAE3487B4 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 20 kHz | 30.0074 | 29.9926 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 20; FU: Hz; FP: k
145 | DC130BCF-E43A-42D3-9E6D-0BDE8A57C97C | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 50 kHz | 30.0191 | 29.9809 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k
146 | 212E1EB2-285C-4899-A17A-8283C48547E6 | AC Voltage~30 V Range | 30.0000 V~@ 90 kHz | 30.0191 | 29.9809 | PV: 30.0000; PU: V; FV: 90; FU: Hz; FP: k
147 | 5F5632EB-F797-4CD1-B7D3-24E4CD5B6717 | AC Voltage~300 V Range | 33.000 V~@ 45 Hz | 33.006 | 32.994 | PV: 33.000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
148 | E16C4040-3099-4EB7-B061-89323C2D6AE3 | AC Voltage~300 V Range | 33.000 V~@ 10 kHz | 33.01 | 32.99 | PV: 33.000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
149 | E044A1EB-8FFC-461D-8170-CA7782458499 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 45 Hz | 300.036 | 299.964 | PV: 300.000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
150 | 9326E07A-218E-4DB9-A5AA-1AAC83C5A668 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 1 kHz | 300.04 | 299.96 | PV: 300.000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
151 | 9509AEE6-DB6C-4F39-99B4-8610619EB1C4 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 10 kHz | 300.054 | 299.946 | PV: 300.000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
152 | 2F258AD7-BD21-4C6A-9426-78877F76D647 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 18 kHz | 300.054 | 299.946 | PV: 300.000; PU: V; FV: 18; FU: Hz; FP: k
153 | FB4BEE61-6A0E-4095-B97A-CEA05F434C66 | AC Voltage~300 V Range | 300.000 V~@ 50 kHz | 300.433 | 299.567 | PV: 300.000; PU: V; FV: 50; FU: Hz; FP: k
154 | 40D335BC-D4A7-4B13-84D7-FC76962D8539 | AC Voltage~300 V Range | 200.000 V~@ 100 kHz | 200.3 | 199.7 | PV: 200.000; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k
155 | 81B83EF2-EB47-4525-BD8D-3535BB2DC579 | AC Voltage~1000 V Range | 330.000 V~@ 45 Hz | 330.073 | 329.927 | PV: 330.000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
156 | 06F339B3-C91B-4142-888F-3801EB61EF82 | AC Voltage~1000 V Range | 330.000 V~@ 10 kHz | 330.073 | 329.927 | PV: 330.000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
157 | 5D0057E4-C1F4-4585-AB61-29C69E071AE8 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 45 Hz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
158 | 81563344-A0DB-496E-9C8F-CF021430F112 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 1 kHz | 1000.173 | 999.827 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
159 | 26F84647-FDC1-45FA-9FE9-3E1EF8CE4D31 | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 5 kHz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k
160 | 35B5DAF9-F7CC-40F1-8CE5-2DA10E9D36AF | AC Voltage~1000 V Range | 1000.000 V~@ 8 kHz | 1000.207 | 999.793 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 8; FU: Hz; FP: k
161 | 59506A0E-3683-4FD1-95B4-87976E9E6268 | AC Voltage~1000 V Range | 1020.000 V~@ 1 kHz | 1020.177 | 1019.823 | PV: 1020.000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
162 | C472BBD8-FA36-4D5D-AF0E-1FA4C29BA432 | AC Voltage~1000 V Range | 1020.000 V~@ 8 kHz | 1020.211 | 1019.789 | PV: 1020.000; PU: V; FV: 8; FU: Hz; FP: k
163 | 59D8FEA0-3398-41FA-BA15-0F40BE3AAB5D | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 45 Hz | 10.253 | 9.747 | PV: 10.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
164 | 7CB27ED2-54DE-48DF-9976-80E3CB92B7AC | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 1 kHz | 10.313 | 9.687 | 10.000 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k
165 | CECD7204-5522-4267-813E-6245D215792F | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 5 kHz | 10.327 | 9.673 | 10.000 | V | m |  |  |  | 5 | Hz | k
166 | 8D0A6B15-ED58-40C0-9DCD-7465BE12078B | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 10 kHz | 10.867 | 9.133 | 10.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
167 | E9DE8B9B-DBFA-49EC-A9FE-D6E4D5D1D2AC | AUX ACV~300 mV Range | 10.000 mV~@ 30 kHz | 10.867 | 9.133 | 10.000 | V | m |  |  |  | 30 | Hz | k
168 | D7EC2150-0992-4FBA-8AAE-1727FAA064EE | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 9.5 Hz | 311.1 | 288.9 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 9.5; FU: Hz
169 | 0C2A6C95-9294-4F6B-B48C-FE08DBA716F0 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 Hz | 300.647 | 299.353 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 10; FU: Hz
170 | 1F8B941B-E6C4-495D-985B-7EB50E5CC28B | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 45 Hz | 300.447 | 299.553 | PV: 300.000; PU: V; PP: m; FV: 45; FU: Hz
171 | FCC58A36-BAC4-4807-8076-1E8B7D545BAB | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 1 kHz | 300.7 | 299.3 | 300.000 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k
172 | 5BAFDC95-6819-4D62-9C78-69B098F035A9 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 5 kHz | 301.1 | 298.9 | 300.000 | V | m |  |  |  | 5 | Hz | k
173 | 66770F58-2138-45C6-ABE6-5A2A2B092F38 | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 10 kHz | 310.6 | 289.4 | 300.000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k
174 | 22D06CA8-2F36-4CB0-8973-0E3426F9C39E | AUX ACV~300 mV Range | 300.000 mV~@ 30 kHz | 310.6 | 289.4 | 300.000 | V | m |  |  |  | 30 | Hz | k
175 | DE4A473F-1B34-48E6-9E98-F2E067500A36 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 9.5 Hz | 3.111 | 2.889 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz
176 | 0FF636D8-A061-46B3-A5A0-CC64A1173D2A | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 Hz | 3.0043 | 2.9957 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 10; FU: Hz
177 | DCB01593-B66E-4559-9611-B6B6F863D039 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 45 Hz | 3.0021 | 2.9979 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
178 | D65D4232-5F2E-48C5-8117-FC60E422D4C1 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 1 kHz | 3.0049 | 2.9951 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
179 | 1DD77D5D-D50A-4290-9CC3-04C2ED56AFEB | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 5 kHz | 3.0089 | 2.9911 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k
180 | 27F421F3-2D7D-4BD8-9D43-80BA08796FA9 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 10 kHz | 3.1019 | 2.8981 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
181 | 0119A3D0-30EB-44EB-8A1D-E2B7AA293842 | AUX ACV~3 V Range | 3.00000 V~@ 30 kHz | 3.1019 | 2.8981 | PV: 3.00000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k
182 | 0DF1E090-B86E-48D7-89EF-85DD7796C8D0 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 9.5 Hz | 5.1833 | 4.8167 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 9.5; FU: Hz
183 | 642FDF66-C2FB-4059-A7DD-02EE2232093F | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 10 Hz | 5.007 | 4.993 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 10; FU: Hz
184 | D607B720-F45C-4D5F-9751-61D073FAE3BD | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 45 Hz | 5.0033 | 4.9967 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 45; FU: Hz
185 | 9C9689B2-F584-4708-95CA-4C8B93A5F095 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 1 kHz | 5.0076 | 4.9924 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k
186 | 79426A91-E59B-45C5-8855-2214328F3230 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 5 kHz | 5.0143 | 4.9857 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 5; FU: Hz; FP: k
187 | 26E4C743-FE4E-42F2-A868-C032253DAB76 | AUX ACV~5 V Range | 5.0000 V~@ 10 kHz | 5.0143 | 4.9857 | PV: 5.0000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k
188 | 64F12F76-9E7A-4B38-B26E-C19294A05CDF | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 1 kHz | 33.17 | 32.83 | 33.00 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k
189 | 3E0EDB0D-9306-4CE6-ABBD-246EB1A82022 | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 10 kHz | 33.62 | 32.38 | 33.00 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k
190 | 51C6E0A3-B765-4F35-B77F-E33325A1EE2B | AC Current~300 uA Range | 33.00 µA~@ 30 kHz | 33.62 | 32.38 | 33.00 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k
191 | 7929EDD5-C416-4BEA-9367-70D1867078F0 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 45 Hz | 190.2 | 189.8 | PV: 190.00; PU: A; PP: µ; FV: 45; FU: Hz
192 | 3D5A59EF-1549-4EAF-B853-8D9555A4D214 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 1 kHz | 190.48 | 189.52 | 190.00 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k
193 | 03DB224B-2C24-4AEF-B1DC-33DE5B350062 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 10 kHz | 192.29 | 187.71 | 190.00 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k
194 | CF1DF503-4153-42E2-B002-0D7C5E7D4A86 | AC Current~300 uA Range | 190.00 µA~@ 30 kHz | 192.29 | 187.71 | 190.00 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k
195 | 8B72ACF1-EF42-4FA5-95B0-DB3E153BF087 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 10 Hz | 329.42 | 328.58 | PV: 329.00; PU: A; PP: µ; FV: 10; FU: Hz
196 | 7CC426B3-41D3-45EA-A31E-5E422BDDEB93 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 45 Hz | 329.25 | 328.75 | PV: 329.00; PU: A; PP: µ; FV: 45; FU: Hz
197 | 29C644A6-8152-4A00-BFDE-31543C2482E7 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 1 kHz | 329.67 | 328.33 | 329.00 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k
198 | 11651B99-DCDD-4A16-89F2-8B0B05B024A3 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 5 kHz | 330.89 | 327.11 | 329.00 | A | µ |  |  |  | 5 | Hz | k
199 | AB22BB8A-9351-4601-BEFA-5A964CC503FF | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 10 kHz | 332.78 | 325.22 | 329.00 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k
200 | 7D61209A-4B3A-4E6A-B455-C6966B21C3A7 | AC Current~300 uA Range | 329.00 µA~@ 30 kHz | 332.78 | 325.22 | 329.00 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k
201 | F610DD76-E366-4270-BEB1-32DA54F92A4E | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 1 kHz | 330.4856 | 329.5144 | 330.0000 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k
202 | C3EB4A33-D1B5-49C8-8579-70BFD98C4342 | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 5 kHz | 331.3 | 328.7 | 330.0000 | A | µ |  |  |  | 5 | Hz | k
203 | A47AE857-331F-4709-B10A-4130D6DC7D96 | AC Current~3 mA Range | 330.0000 µA~@ 30 kHz | 332.6 | 327.4 | 330.0000 | A | µ |  |  |  | 30 | Hz | k
204 | BD991A75-9395-400D-8B99-3E6D41D42CD5 | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 1 kHz | 1.9024 | 1.8976 | 1.9000 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
205 | 23A41320-BB7B-4434-89C0-9DE0B77B8A5F | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 10 kHz | 1.9131 | 1.8869 | 1.9000 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
206 | 2B39A634-959E-4DCD-89D6-D20DB33E5C03 | AC Current~3 mA Range | 1.9000 mA~@ 30 kHz | 1.9131 | 1.8869 | 1.9000 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
207 | F6CACA74-74D5-4249-A33B-4D77A71C9A21 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 10 Hz | 3.2936 | 3.2864 | PV: 3.2900; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz
208 | 03B78EDD-13BE-4B85-A002-8C781E03AC10 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 45 Hz | 3.2914 | 3.2886 | PV: 3.2900; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz
209 | 4EACB3DD-EB41-42E4-9B22-861E2C47E59C | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 1 kHz | 3.2936 | 3.2864 | 3.2900 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
210 | 6B1BBB51-7555-48D9-80B5-4930F1F2AA6F | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 5 kHz | 3.3003 | 3.2797 | 3.2900 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k
211 | C088FC64-9739-473F-BE3A-E4F93F6A5F78 | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 10 kHz | 3.3123 | 3.2677 | 3.2900 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
212 | DDA4158E-117C-4164-927E-8DA200D1648F | AC Current~3 mA Range | 3.2900 mA~@ 30 kHz | 3.3123 | 3.2677 | 3.2900 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
213 | B90ED83D-F45C-4B0E-BAE3-D3A806D791F9 | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 1 kHz | 3.302 | 3.298 | 3.300 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
214 | 58C8D494-F1D1-49F0-B407-376343797EDA | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 5 kHz | 3.306 | 3.294 | 3.300 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k
215 | D06F4DD9-3743-4F09-B468-132ABAC62412 | AC Current~30 mA Range | 3.300 mA~@ 30 kHz | 3.31 | 3.29 | 3.300 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
216 | 13908FE1-BF5A-40BA-9A33-FC686334B764 | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 1 kHz | 19.009 | 18.991 | 19.000 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
217 | 77FC5DF2-FBCD-4DFB-92F2-1D384CD79FD2 | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 10 kHz | 19.053 | 18.947 | 19.000 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
218 | 03A3A326-5A72-4D63-8F6C-3EB601AC820F | AC Current~30 mA Range | 19.000 mA~@ 30 kHz | 19.049 | 18.951 | 19.000 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
219 | 42DD112B-8B62-4882-8C70-A2B4E98670B3 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 10 Hz | 32.932 | 32.868 | PV: 32.900; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz
220 | 37A21F3D-E412-46F1-85D5-D931BA3606FF | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 45 Hz | 32.902 | 32.898 | PV: 32.900; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz
221 | 471D4750-BE81-47CA-9E4F-6B537506B809 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 1 kHz | 32.91 | 32.89 | 32.900 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
222 | BF5735D7-6325-4F5F-BD7B-3E297EB93F46 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 5 kHz | 32.937 | 32.863 | 32.900 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k
223 | F8224036-5AB0-44DB-8488-9272BA95FEEF | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 10 kHz | 32.982 | 32.818 | 32.900 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
224 | 2602C6BD-241E-4C51-B658-C4ED4DEC0965 | AC Current~30 mA Range | 32.900 mA~@ 30 kHz | 32.978 | 32.822 | 32.900 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
225 | 79808D5B-2B3A-4B49-AB40-E49403523C8B | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 1 kHz | 33.05 | 32.95 | 33.00 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
226 | DAF3902E-5AAF-4154-8D28-A991E58DE52B | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 5 kHz | 33.1 | 32.9 | 33.00 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k
227 | 507D561D-2B21-4663-BB3F-E293CE98EE33 | AC Current~300 mA Range | 33.00 mA~@ 30 kHz | 33.22 | 32.78 | 33.00 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
228 | A0379C7A-12C1-483A-8D79-EAEDA2AEAC3D | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 1 kHz | 190.14 | 189.86 | 190.00 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
229 | 0F1BA49C-D05D-4233-9B27-DC59B629AC30 | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 10 kHz | 190.64 | 189.36 | 190.00 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
230 | 21CC0CB4-D47F-4C21-8C38-339683F71ACD | AC Current~300 mA Range | 190.00 mA~@ 30 kHz | 190.64 | 189.36 | 190.00 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
231 | BA41EF27-A8C4-4F93-A79C-9F8CE3975A75 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 10 Hz | 329.22 | 328.78 | PV: 329.00; PU: A; PP: m; FV: 10; FU: Hz
232 | A30219E4-C344-47E0-B8BA-C6FE99B5C115 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 45 Hz | 329 | 329 | PV: 329.00; PU: A; PP: m; FV: 45; FU: Hz
233 | EA907C60-6531-40CD-A734-6E6A6B9CC2E6 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 1 kHz | 329.13 | 328.87 | 329.00 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k
234 | 79612215-8BFE-493E-B9F8-9F96B8767A95 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 5 kHz | 329.38 | 328.62 | 329.00 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k
235 | 2B7A08F1-1654-4714-9A9D-7FA620DD5288 | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 10 kHz | 329.88 | 328.12 | 329.00 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k
236 | 3EF9381A-2AF1-45C1-8832-0BE4D822728E | AC Current~300 mA Range | 329.00 mA~@ 30 kHz | 329.65 | 328.35 | 329.00 | A | m |  |  |  | 30 | Hz | k
237 | 8656010E-63C7-4D61-ACA5-097372B3B2B6 | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 1 kHz | 0.33199 | 0.32801 | PV: 0.33000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
238 | E26998F9-54EB-473C-AD34-9FFBA020F6DA | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 5 kHz | 0.33883 | 0.32117 | PV: 0.33000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
239 | F28B58FB-9649-4A34-9F12-8156D56989D7 | AC Current~1 A Range | 0.33000 A~@ 10 kHz | 0.33883 | 0.32117 | PV: 0.33000; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k
240 | 63122CAC-AB0B-4806-8FD8-950AFF4BCA37 | AC Current~1 A Range | 1.09000 A~@ 10 Hz | 1.0911 | 1.0889 | PV: 1.09000; PU: A; FV: 10; FU: Hz
241 | BE4055B7-B791-4A66-9C6C-00CDE73714FC | AC Current~1 A Range | 1.09000 A~@ 45 Hz | 1.0902 | 1.0898 | PV: 1.09000; PU: A; FV: 45; FU: Hz
242 | A1004657-8C06-4921-9B3C-DC26CA0E39DE | AC Current~1 A Range | 1.09000 A~@ 1 kHz | 1.0943 | 1.0857 | PV: 1.09000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
243 | 6814F8E0-CEAF-4079-A0B8-4457B3BFD771 | AC Current~1 A Range | 1.09000 A~@ 5 kHz | 1.1115 | 1.0685 | PV: 1.09000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
244 | FDDA26B3-7E50-4BAB-8F79-829814AFFAB0 | AC Current~1 A Range | 1.09000 A~@ 10 kHz | 1.1115 | 1.0685 | PV: 1.09000; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k
245 | FB8DC65A-4AAB-4091-916A-C2668CA2FCF8 | AC Current~3 A Range | 2.99000 A~@ 10 Hz | 2.9923 | 2.9877 | PV: 2.99000; PU: A; FV: 10; FU: Hz
246 | D877AD2E-7067-4151-A78E-4B528554CE85 | AC Current~3 A Range | 2.99000 A~@ 45 Hz | 2.9908 | 2.9892 | PV: 2.99000; PU: A; FV: 45; FU: Hz
247 | C505E1C9-CF0A-4C51-9219-5EF41EA1A3B5 | AC Current~3 A Range | 2.99000 A~@ 1 kHz | 3.0013 | 2.9787 | PV: 2.99000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
248 | 672EBA87-0E63-42CC-8414-55B464597BE3 | AC Current~3 A Range | 2.99000 A~@ 5 kHz | 3.0432 | 2.9368 | PV: 2.99000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
249 | E57B6BDC-5696-4B3A-A6BF-6D0BBEE24ABF | AC Current~3 A Range | 2.99000 A~@ 10 kHz | 3.0432 | 2.9368 | PV: 2.99000; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k
250 | A666F291-6923-4ED8-B88C-2E11DFC928B8 | AC Current~11 A Range | 3.3000 A~@ 500 Hz | 3.3021 | 3.2979 | PV: 3.3000; PU: A; FV: 500; FU: Hz
251 | 16BE2D39-8E9E-4C3E-993D-A9D6EA0271B3 | AC Current~11 A Range | 3.3000 A~@ 1 kHz | 3.3673 | 3.2327 | PV: 3.3000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
252 | DCAC64FA-C773-4700-A269-4C0DCA167794 | AC Current~11 A Range | 3.3000 A~@ 5 kHz | 3.3673 | 3.2327 | PV: 3.3000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
253 | 4EEA64AB-3715-4160-B776-2280DC7FC744 | AC Current~20 A Range | 11.000 A~@ 45 Hz | 11.009 | 10.991 | PV: 11.000; PU: A; FV: 45; FU: Hz
254 | 806E8EA6-8B0D-43B0-A978-6485B1704B83 | AC Current~20 A Range | 11.000 A~@ 65 Hz | 11.009 | 10.991 | PV: 11.000; PU: A; FV: 65; FU: Hz
255 | 0138D5D9-276D-4E1B-8A8D-8FCD2438FC11 | AC Current~20 A Range | 11.000 A~@ 500 Hz | 11.011 | 10.989 | PV: 11.000; PU: A; FV: 500; FU: Hz
256 | BEE3E567-FDBB-4AC4-AFCA-548B349D1AC8 | AC Current~20 A Range | 11.000 A~@ 1 kHz | 11.223 | 10.777 | PV: 11.000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
257 | FCAE7EC0-B6C9-4443-A238-B1F468D277FD | AC Current~20 A Range | 11.000 A~@ 5 kHz | 11.223 | 10.777 | PV: 11.000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
258 | 423599CD-24F2-4C35-803F-ABD3DABA5EE0 | AC Current~20 A Range | 20.000 A~@ 45 Hz | 20.014 | 19.986 | PV: 20.000; PU: A; FV: 45; FU: Hz
259 | E540666B-E1B9-44DF-B0E2-7B1E15B037F5 | AC Current~20 A Range | 20.000 A~@ 65 Hz | 20.014 | 19.986 | PV: 20.000; PU: A; FV: 65; FU: Hz
260 | 6C6796DA-22E6-4735-99D1-927050E5CCF8 | AC Current~20 A Range | 20.000 A~@ 500 Hz | 20.018 | 19.982 | PV: 20.000; PU: A; FV: 500; FU: Hz
261 | B66E04D3-C2BA-4241-B2A0-B6B4FDAD172A | AC Current~20 A Range | 20.000 A~@ 1 kHz | 20.403 | 19.597 | PV: 20.000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k
262 | BEC072BD-A730-445C-928F-D20FB3FA3238 | AC Current~20 A Range | 20.000 A~@ 5 kHz | 20.403 | 19.597 | PV: 20.000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k
263 | 16DE177F-925F-46DD-B362-9FC58400AC48 | Capcitance | 0.2200 nF | 0.2274 | 0.2126 | PV: 0.2200; PU: nF
264 | 9213CA9A-964F-4EBE-A78A-50266B0ED184 | Capcitance | 0.3500 nF | 0.3578 | 0.3422 | PV: 0.3500; PU: nF
265 | 7F83C3F6-5418-4077-8EAD-C92401CCCFE3 | Capcitance | 0.4800 nF | 0.4883 | 0.4717 | PV: 0.4800; PU: nF
266 | 55B5CB9C-46E3-4914-9701-DD7546140EB6 | Capcitance | 0.6000 nF | 0.6087 | 0.5913 | PV: 0.6000; PU: nF
267 | 2803443D-534D-4D1F-8992-B72AA63FF2DD | Capcitance | 1.0000 nF | 1.01 | 0.99 | PV: 1.0000; PU: nF
268 | 7BA72FC1-DBD8-4A44-AA15-C25A9295F4BC | Capcitance | 2.0000 nF | 2.0133 | 1.9867 | PV: 2.0000; PU: nF
269 | 5EC913E0-A0CB-4E12-86C8-C97BEDC019B4 | Capcitance | 7.0000 nF | 7.0183 | 6.9817 | PV: 7.0000; PU: nF
270 | BE28BC56-C5FF-4DA6-9F12-D9E6831339F0 | Capcitance | 10.9000 nF | 10.9248 | 10.8752 | PV: 10.9000; PU: nF
271 | C00CFCD7-D406-4EE5-A643-5EAD1CAF6FFE | Capcitance | 20.0000 nF | 20.1 | 19.9 | PV: 20.0000; PU: nF
272 | FF9B3476-F615-4BB9-AA87-3345E07306DD | Capcitance | 70.000 nF | 70.183 | 69.817 | PV: 70.000; PU: nF
273 | 452DD8F9-229B-460F-A69A-A69014D81304 | Capcitance | 109.000 nF | 109.248 | 108.752 | PV: 109.000; PU: nF
274 | BF2619E3-CC17-4010-B483-5EDD7D6AE138 | Capcitance | 200.000 nF | 200.533 | 199.467 | PV: 200.000; PU: nF
275 | 74604370-B3F9-4E23-84EF-D77EC1B03E98 | Capcitance | 300.000 nF | 300.7 | 299.3 | PV: 300.000; PU: nF
276 | 643E8FEA-7422-4E36-A1AB-FD7AE5C20FF2 | Capcitance | 0.70000 µF | 0.70183 | 0.69817 | PV: 0.70000; PU: F; PP: µ
277 | 11F0177F-60E7-4756-944C-870CDE49882A | Capcitance | 1.09000 µF | 1.0925 | 1.0875 | PV: 1.09000; PU: F; PP: µ
278 | 5ADBA32E-CC5C-4DF3-8F30-FA2854930985 | Capcitance | 2.00000 µF | 2.0053 | 1.9947 | PV: 2.00000; PU: F; PP: µ
279 | 90ABA179-1C6D-4CD7-B886-8BB0DC791A6B | Capcitance | 3.0000 µF | 3.007 | 2.993 | PV: 3.0000; PU: F; PP: µ
280 | 3431DDA6-07F6-4A65-AE21-830A36548757 | Capcitance | 7.0000 µF | 7.0183 | 6.9817 | PV: 7.0000; PU: F; PP: µ
281 | 8CC36B1E-266C-4C39-B6EC-BAB041E8D558 | Capcitance | 10.9000 µF | 10.9229 | 10.8771 | PV: 10.9000; PU: F; PP: µ
282 | B6C48C57-E365-4294-80DF-066CE93402FD | Capcitance | 20.0000 µF | 20.0733 | 19.9267 | PV: 20.0000; PU: F; PP: µ
283 | 1C7D243B-5A81-4647-A26B-ADCCE863B772 | Capcitance | 30.0000 µF | 30.1 | 29.9 | PV: 30.0000; PU: F; PP: µ
284 | F992BAF1-0AFB-4379-B117-370F68EF8D45 | Capcitance | 70.000 µF | 70.144 | 69.856 | PV: 70.000; PU: F; PP: µ
285 | 6E614A8E-8B8E-40D5-91B3-15893816213D | Capcitance | 109.000 µF | 109.24 | 108.76 | PV: 109.000; PU: F; PP: µ
286 | 6125DD87-D67F-4CC7-82FA-E7D13A034C3C | Capcitance | 200.000 µF | 200.8 | 199.2 | PV: 200.000; PU: F; PP: µ
287 | BE274662-80DF-4158-B5F3-CC38AF2A8515 | Capcitance | 300.000 µF | 301.1 | 298.9 | PV: 300.000; PU: F; PP: µ
288 | DF5BBCBC-F269-4600-8E4B-A016A097241E | Capcitance | 330.000 µF | 331.657 | 328.343 | PV: 330.000; PU: F; PP: µ
289 | AF9052D1-2A99-446F-91AB-554E8B1883E4 | Capcitance | 700.000 µF | 702.767 | 697.233 | PV: 700.000; PU: F; PP: µ
290 | B3FFE324-E832-4D12-92FA-CEFA8319C5D2 | Capcitance | 1.090 mF | 1.094 | 1.086 | PV: 1.090; PU: F; PP: m
291 | F2720966-7A94-4FDB-BD8B-1AECA5AD968B | Capcitance | 1.100 mF | 1.105 | 1.095 | PV: 1.100; PU: F; PP: m
292 | 5C76A361-C173-4BE7-8062-AF0A929A5AAB | Capcitance | 2.000 mF | 2.008 | 1.992 | PV: 2.000; PU: F; PP: m
293 | 4CE8622D-5DD2-4B3F-A484-B6AE2203B939 | Capcitance | 3.000 mF | 3.011 | 2.989 | PV: 3.000; PU: F; PP: m
294 | 75AA34E3-08A1-41E0-9A3D-C4C86661CE4E | Capcitance | 3.300 mF | 3.317 | 3.283 | PV: 3.300; PU: F; PP: m
295 | E4392FB2-284F-45B0-9084-26B120E29369 | Capcitance | 10.900 mF | 10.939 | 10.861 | PV: 10.900; PU: F; PP: m
296 | 273C8B27-2848-4809-BC64-BE96B3407FA8 | Capcitance | 20.000 mF | 20.12 | 19.88 | PV: 20.000; PU: F; PP: m
297 | 49890892-9308-4AEE-823F-B59F9E4F10EC | Capcitance | 30.000 mF | 30.17 | 29.83 | PV: 30.000; PU: F; PP: m
298 | FB7692C1-FE56-44C5-9E39-A790C7DFF207 | Capcitance | 33.000 mF | 33.309 | 32.691 | PV: 33.000; PU: F; PP: m
299 | FEDB366D-26F2-4043-9746-F3327F0055B2 | Capcitance | 110.000 mF | 110.873 | 109.127 | PV: 110.000; PU: F; PP: m
300 | 48DBAF13-BEF5-4D57-9C0B-9BC85C324000 | Type J | 23.00 °C | 23.09 | 22.91 | PV: 23.00; PU: °C
301 | C1A64716-964B-4547-A9A3-EDBE12453003 | Source~uV/C | 0.00 °C | 0.27 | -0.27 | PV: 0.00; PU: °C
302 | A5014E39-A332-4181-8524-23B322FDAE18 | Source~uV/C | 100.00 °C | 100.27 | 99.73 | PV: 100.00; PU: °C
303 | 2FCF3BC7-27E3-43EA-884C-B43992224A71 | Source~uV/C | -100.00 °C | -99.73 | -100.27 | PV: -100.00; PU: °C
304 | 77451EC2-8FA1-4F2A-B6E9-B6EB49F8E064 | Source~uV/C | 1000.00 °C | 1000.31 | 999.69 | PV: 1000.00; PU: °C
305 | E11F26DF-381F-4F7E-AAC5-11973DF7F5E1 | Source~uV/C | -1000.00 °C | -999.69 | -1000.31 | PV: -1000.00; PU: °C
306 | 120AF0F9-0163-4E90-AD9E-FECCD67FACE9 | Source~uV/C | 10000.00 °C | 10000.56 | 9999.44 | PV: 10000.00; PU: °C
307 | 0AB7612E-7A46-4297-9A3B-8016788E7A8F | Source~uV/C | -10000.00 °C | -9999.44 | -10000.56 | PV: -10000.00; PU: °C
308 | AC7DF372-F6CD-4298-9C47-8C96C204F87F | Measure~uV/C | 0.00 °C | 0.27 | -0.27 | PV: 0.00; PU: °C
309 | 2E9E3732-F3CC-4763-94CF-9FE59C09911E | Measure~uV/C | 10000.00 °C | 10000.56 | 9999.44 | PV: 10000.00; PU: °C
310 | EFC8F370-5863-4DAC-A049-C8CE3768736F | Measure~uV/C | -10000.00 °C | -9999.44 | -10000.56 | PV: -10000.00; PU: °C
311 | 834E8A96-786D-4BFB-9CE7-0AA7FEBCB0FE | Measure~uV/C | 30000.00 °C | 30001.5 | 29998.5 | PV: 30000.00; PU: °C
312 | 02C68EC2-E9E0-4CDF-B1DF-305990D82241 | Measure~uV/C | -30000.00 °C | -29998.5 | -30001.5 | PV: -30000.00; PU: °C
313 | 73774F47-0F7B-47E3-BD2B-79B60A3CD86D | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
314 | FF5EF6B6-A853-4A90-83EA-98490EEE6533 | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
315 | BB5E0514-F980-40E5-9778-4334678E6759 | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 0.000 ° | 1.667 | -1.667 | PV: 0.000; PU: °
316 | 8ED78EE8-DA54-4890-BA8E-4D970ECA917E | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 0.000 ° | 3.333 | -3.333 | PV: 0.000; PU: °
317 | A15F12AE-7387-4F7E-916E-671929875F95 | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 0.000 ° | 6.667 | -6.667 | PV: 0.000; PU: °
318 | 66E9D12C-C519-4AAB-9459-CC83B78310E4 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 0.000 ° | 6.667 | -6.667 | PV: 0.000; PU: °
319 | 19CAEB93-05E7-47B8-B63C-C80556A45E33 | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
320 | B302B2F2-54B2-46C1-AB86-AE1300301E3A | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
321 | 696AFDCD-1E2B-487F-A336-56BE54EA6D86 | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 60.000 ° | 61.667 | 58.333 | PV: 60.000; PU: °
322 | 2B8359E4-5BC8-4795-9436-8C8D5145A2C5 | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 60.000 ° | 63.333 | 56.667 | PV: 60.000; PU: °
323 | 71735524-777A-4343-B9E7-8977E3B60C6F | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 60.000 ° | 66.667 | 53.333 | PV: 60.000; PU: °
324 | 0D8F629F-BF65-4BF3-8D0F-970668862327 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 60.000 ° | 66.667 | 53.333 | PV: 60.000; PU: °
325 | B9340237-8A98-4177-8713-F96E0F725A96 | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
326 | 95D04C24-184D-4520-9CB4-C75E665C47C2 | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
327 | EBC80102-978C-4F7B-9666-6E92FD021AEC | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 90.000 ° | 91.667 | 88.333 | PV: 90.000; PU: °
328 | C94FE38A-E246-44FA-A0E7-13FA84292DDA | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 90.000 ° | 93.333 | 86.667 | PV: 90.000; PU: °
329 | E7F0E055-89D8-4DB4-A62A-81A08D3FB346 | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 90.000 ° | 96.667 | 83.333 | PV: 90.000; PU: °
330 | B3D592C4-589B-46B2-A4E5-E9ADEA74D3D6 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 90.000 ° | 96.667 | 83.333 | PV: 90.000; PU: °
331 | 3987D6D2-9343-4C01-81CE-9A307793508B | Phase~30 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
332 | 54E4890F-0B0E-416F-BF70-45546D6371C7 | Phase~50 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
333 | CED795C5-D62A-4D5C-893A-B6F0A55E47CA | Phase~30 mV, 300 mA, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
334 | 548D841A-AE10-42F5-A702-1670FBBC3BE4 | Phase~30 mV, 300 mA, 1 kHz | 0.000 ° | 1.667 | -1.667 | PV: 0.000; PU: °
335 | 4D56057A-7168-4326-BF4E-B0EB51C215C4 | Phase~30 mV, 300 mA, 30 kHz | 0.000 ° | 6.667 | -6.667 | PV: 0.000; PU: °
336 | 54CA7865-FD52-4883-BF17-CE701DF2A548 | Phase~200 mV, 2 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
337 | C7860210-5CEF-4512-A92C-132644B5A316 | Phase~50 mV, 5 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
338 | 52714327-5756-4261-807C-CC2CFABD398F | Phase~50 mV, 5 A, 400 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
339 | 88BE1A75-E561-430B-AC65-A645498172D4 | Phase~30 mV, 300 mA, 65 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
340 | DCC7D6AD-AA17-4207-B8B8-CC2C70429123 | Phase~200 mV, 2 A, 65 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
341 | 3E0D7085-1FA8-49C8-BB02-90382BDBDED3 | Phase~200 mV, 20 A, 65 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
342 | F85D9056-F903-42E3-AEA2-299EA291DBFC | Phase~200 mV, 20 A, 400 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | PV: 60.000; PU: °
343 | 628418D4-7F05-4999-85CB-97FFADC5BF0D | Phase~3.3 V, 300 mA, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
344 | 4DEFB551-220C-4A53-AD25-43E45B4E1E15 | Phase~3.3 V, 2 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
345 | C8A00D44-DF72-4170-88C4-17FA2ACF189A | Phase~3.3 V, 5 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
346 | 4D399154-DBD8-4E52-908A-10A9D197B626 | Phase~3.3 V, 5 A, 400 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
347 | C8C27D97-957E-43AC-A740-B1FAFD0BF8B6 | Phase~3.3 V, 300 mA, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
348 | C92D9D99-21F4-4414-A73A-6D52D6E2203B | Phase~3.3 V, 2 A, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
349 | 9A674C41-FF2E-4147-B3FE-03A4DABC1443 | Phase~3.3 V, 20 A, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
350 | E3D7A21B-8281-4731-8F26-4D33BA782234 | Phase~3.3 V, 20 A, 400 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
351 | CDEEB58E-65EC-4CA1-87C5-1E93D1AA91BD | Phase~33 V, 300 mA, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
352 | 11BAC7FF-F1B8-4ABC-8BAE-49614291E827 | Phase~33 V, 2 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
353 | 3DB97E76-3003-4589-BB69-39B3A447E265 | Phase~33 V, 5 A, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
354 | B10C6B8E-2ACE-4AA8-897C-A2C9C5640C16 | Phase~33 V, 5 A, 400 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | PV: 0.000; PU: °
355 | 10EC553D-8198-47A6-B820-A1F2A9786387 | Phase~33 V, 300 mA, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
356 | 09ED5269-8D08-46A8-B4DF-56B4AD89CDED | Phase~33 V, 2 A, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
357 | A181B4D2-B002-4419-A309-F511F602BB57 | Phase~33 V, 20 A, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
358 | D4EC5886-AF3C-4854-8250-E58429512B26 | Phase~33 V, 20 A, 400 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | PV: 90.000; PU: °
359 | 378A4B2F-94ED-4ECA-B913-A136DB74C860 | Frequency~3 V | 119.0000 Hz | 119.0002 | 118.9998 | PV: 119.0000; PU: Hz
360 | 5F0BD38C-EFB3-498A-8CD6-5DC7153981D1 | Frequency~3 V | 120.0000 Hz | 120.0002 | 119.9998 | PV: 120.0000; PU: Hz
361 | 297BFA4A-791E-4EA6-9CED-9201357F4126 | Frequency~3 V | 1000.0000 Hz | 1000.0017 | 999.9983 | PV: 1000.0000; PU: Hz
362 | 6DEB5385-94B5-4CA3-A0A5-3CB45155A1F7 | Frequency~3 V | 100000.0000 Hz | 100000.1667 | 99999.8333 | PV: 100000.0000; PU: Hz