## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | Group | MeterFunction | CalibratorFunction
0 | 4C3B8AF5-323D-40F6-8F0F-600B660C8EBA | DC Voltage~100 mV Range | 0.00000 mV | 0.00017 | -0.00017 | 0.00000 | V | m |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 200 mV | DC Voltage 220 mV
1 | E2CE640E-A790-4AAC-A9CE-B49131D39E50 | DC Voltage~100 mV Range | 100.00000 mV | 100.0005 | 99.9995 | 100.00000 | V | m |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 200 mV | DC Voltage 220 mV
2 | B575D2D2-717D-4FBC-BADF-1A52783DF120 | DC Voltage~100 mV Range | -100.00000 mV | -99.9995 | -100.0005 | -100.00000 | V | m |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 200 mV | DC Voltage 220 mV
3 | 8801BCD4-5E55-41A3-A22D-927422967773 | DC Voltage~1 V Range | 0.0000000 V | 7e-07 | -7e-07 | 0.0000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 2 V | DC Voltage 2.2 V
4 | 846CE925-3729-4D18-B84F-5DD6A8D5F562 | DC Voltage~1 V Range | 1.0000000 V | 1 | 1 | 1.0000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 2 V | DC Voltage 2.2 V
5 | C5629599-03AC-48F7-A486-A5FE874C6ABB | DC Voltage~1 V Range | -1.0000000 V | -1 | -1 | -1.0000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 2 V | DC Voltage 2.2 V
6 | 906A4973-C3BF-406F-B400-079521D9B1D7 | DC Voltage~10 V Range | 0.000000 V | 7e-06 | -7e-06 | 0.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
7 | 28B7F1C4-C12B-4C3A-9B62-86C3784CB525 | DC Voltage~10 V Range | 10.000000 V | 10 | 10 | 10.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
8 | 0C70DE69-7F46-4E8A-B252-5B35B90D8025 | DC Voltage~10 V Range | -10.000000 V | -10 | -10 | -10.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
9 | DDA92F79-ADA4-4051-BC3D-44EE2A91224D | DC Voltage~100 V Range | 0.00000 V | 0.0001 | -0.0001 | 0.00000 | V | [5 empty] | DC Voltage 100 V
10 | B7689656-5D56-42C0-AB5F-6D25910657A4 | DC Voltage~100 V Range | 100.00000 V | 100.0005 | 99.9995 | 100.00000 | V | [5 empty] | DC Voltage 100 V
11 | FF68FCF5-664A-476B-A5FC-3FC9E50A833D | DC Voltage~100 V Range | -100.00000 V | -99.9995 | -100.0005 | -100.00000 | V | [5 empty] | DC Voltage 100 V
12 | 153E47C0-507C-47A2-9220-62354EFC6372 | DC Voltage~1000 V Range | 0.0000000 kV | 1.4e-06 | -1.4e-06 | 0.0000000 | V | k |  |  |  |  | DC Voltage 1000 V
13 | A5200E10-40B2-42AC-809D-2AF5764077D6 | DC Voltage~1000 V Range | 1.0000000 kV | 1 | 0.99999 | 1.0000000 | V | k |  |  |  |  | DC Voltage 1000 V
14 | F1FEF610-0C12-4764-8358-1C5D83A83509 | DC Voltage~1000 V Range | -1.0000000 kV | -0.99999 | -1 | -1.0000000 | V | k |  |  |  |  | DC Voltage 1000 V
15 | CC092821-4315-4E69-838E-D3A8D05C1086 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 9.000000 V | 9 | 9 | 9.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
16 | BCA50953-2AFF-4333-B7F0-FC38F33DDDA5 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 8.000000 V | 8 | 8 | 8.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
17 | A307CF9F-4BF9-40DC-8DAE-752B74DB07D9 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 7.000000 V | 7 | 7 | 7.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
18 | 189507AE-3666-46EF-9439-232B808A7AED | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 6.000000 V | 6 | 6 | 6.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
19 | F9417EF5-806C-49A2-98B6-53DF266AD1C9 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 5.000000 V | 5 | 5 | 5.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
20 | 02799F12-AE2D-4795-8D21-F4A674386D77 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 4.000000 V | 4 | 4 | 4.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
21 | 18B7ED8A-DEB1-4310-A046-6F1ED02C2B84 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 3.000000 V | 3 | 3 | 3.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
22 | 71597535-33B7-4396-979B-461B1D4A645C | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 2.000000 V | 2 | 2 | 2.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
23 | 1D67E392-424C-4332-8AF5-6DD5B6F9E421 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | 1.000000 V | 1 | 1 | 1.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
24 | FF0438DA-37BB-45C6-A44F-751220667BE1 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -1.000000 V | -1 | -1 | -1.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
25 | 5C761310-515D-439F-A572-8FEF396270F8 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -2.000000 V | -2 | -2 | -2.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
26 | D9BE67CA-73EC-481C-B0C2-77B11A0F58FD | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -3.000000 V | -3 | -3 | -3.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
27 | 887956EF-3FA2-4CAD-BD18-C537026DFDA0 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -4.000000 V | -4 | -4 | -4.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
28 | 2DE01D68-B5AE-4F50-8C38-D370F1172D21 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -5.000000 V | -5 | -5 | -5.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
29 | 1FB43D35-1B26-44B9-A788-15286D866B98 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -6.000000 V | -6 | -6 | -6.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
30 | 840FF857-B5B8-43CB-91B3-FBA911BACED5 | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -7.000000 V | -7 | -7 | -7.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
31 | 34CB04F1-580B-43E2-900A-736869B9834F | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -8.000000 V | -8 | -8 | -8.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
32 | F88C7873-7516-4406-8E56-A57F938352BB | DC Volts Linearity~10 Volt Range | -9.000000 V | -9 | -9 | -9.000000 | V |  |  |  |  | DC Voltage | DC Voltage 20 V | DC Voltage 22 V
33 | 42E8F4A5-557F-4DB3-8185-56CF46EA71E1 | AC Voltage~100 mV Range | 20.0000 mV~@ 1 kHz | 20.0101 | 19.9899 | 20.0000 | V | m | 1 | Hz | k
34 | C1FBB3F0-A305-4F69-8765-8589D1D803F3 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 10 Hz | 100.0549 | 99.9451 | 100.0000 | V | m | 10 | Hz
35 | 2AF26D65-FF24-4234-A74F-60AD9A3709AE | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 40 Hz | 100.0266 | 99.9734 | 100.0000 | V | m | 40 | Hz
36 | 92D1ECAF-CDBC-431D-80F1-1C2EBE0B7205 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 56 Hz | 100.0266 | 99.9734 | 100.0000 | V | m | 56 | Hz
37 | F9EDE264-5E89-4CCB-9D7F-7C44C56162E5 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 106 Hz | 100.0266 | 99.9734 | 100.0000 | V | m | 106 | Hz
38 | 3B544B2C-21B8-442E-A4EF-387C4C81DD25 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 206 Hz | 100.0216 | 99.9784 | 100.0000 | V | m | 206 | Hz
39 | CB154A8B-2D68-4846-8EC8-696FE3EC83F6 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 1 kHz | 100.0216 | 99.9784 | 100.0000 | V | m | 1 | Hz | k
40 | 4AE6C074-6E8E-450A-9336-2AA208374C77 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 2 kHz | 100.0317 | 99.9683 | 100.0000 | V | m | 2 | Hz | k
41 | 818F23C8-2F7D-4BDB-A9B3-30FB149FDB55 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 5 kHz | 100.0317 | 99.9683 | 100.0000 | V | m | 5 | Hz | k
42 | 1625EC85-B4BA-4FBE-8691-1A080359F266 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 10 kHz | 100.0317 | 99.9683 | 100.0000 | V | m | 10 | Hz | k
43 | B4B52501-4506-484D-B9D7-3B2470C806A2 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 20 kHz | 100.1125 | 99.8875 | 100.0000 | V | m | 20 | Hz | k
44 | 109703A7-1B36-430D-8D2F-62F62A32A5B8 | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 50 kHz | 100.1125 | 99.8875 | 100.0000 | V | m | 50 | Hz | k
45 | BC77C1BD-5F23-4174-8D18-30C9A793FF7D | AC Voltage~100 mV Range | 100.0000 mV~@ 100 kHz | 100.0981 | 99.9019 | 100.0000 | V | m | 100 | Hz | k
46 | 2FE02981-C6B1-4990-80AB-D39BBE8CF611 | AC Voltage~1 V Range | 0.200000 V~@ 1 kHz | 0.20009 | 0.19991 | 0.200000 | V |  | 1 | Hz | k
47 | 6F47F94A-F029-4AF0-AED9-CE5F6F50A349 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 10 Hz | 1.0005 | 0.99953 | 1.000000 | V |  | 10 | Hz
48 | 9D946608-5FDF-42D0-8850-D8753F300652 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 40 Hz | 1.0003 | 0.99975 | 1.000000 | V |  | 40 | Hz
49 | 1841CCFD-8D65-4DDA-9775-3FD6D567AAAA | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 56 Hz | 1.0003 | 0.99975 | 1.000000 | V |  | 56 | Hz
50 | BF19A191-CB8E-46B2-A09C-141D13DFDE3F | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 106 Hz | 1.0003 | 0.99975 | 1.000000 | V |  | 106 | Hz
51 | 7382D625-C6EA-4AF4-8510-A957FDD8D7CE | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 206 Hz | 1.0002 | 0.99979 | 1.000000 | V |  | 206 | Hz
52 | 13F231B0-0025-4FFC-884D-B19872113D1A | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 1 kHz | 1.0002 | 0.99979 | 1.000000 | V |  | 1 | Hz | k
53 | 8E58EBB5-CF02-4A93-9682-ABE14A70224E | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 2 kHz | 1.0004 | 0.99965 | 1.000000 | V |  | 2 | Hz | k
54 | EA9BE3DC-564F-49A9-858A-BEFD63AF7E7A | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 5 kHz | 1.0004 | 0.99965 | 1.000000 | V |  | 5 | Hz | k
55 | B31789DC-39BB-4C91-9CA6-501FE0468C0E | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 10 kHz | 1.0004 | 0.99965 | 1.000000 | V |  | 10 | Hz | k
56 | AB427139-1F44-49F2-AAA1-CCCC651C8135 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 20 kHz | 1.0011 | 0.99887 | 1.000000 | V |  | 20 | Hz | k
57 | 3DAF273C-348E-4ED6-AE38-246487B4F6F0 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 50 kHz | 1.0011 | 0.99887 | 1.000000 | V |  | 50 | Hz | k
58 | 419656F5-FE75-4541-B29B-C0D61A576D49 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 100 kHz | 1.0362 | 0.96375 | 1.000000 | V |  | 100 | Hz | k
59 | A82CC4F9-8E1B-4C1E-8258-36CD9747F5FB | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 400 kHz | 1.0362 | 0.96375 | 1.000000 | V |  | 400 | Hz | k
60 | 2F7EB0C2-3667-43DD-9E78-2CF3AEA54610 | AC Voltage~1 V Range | 1.000000 V~@ 1 MHz | 1.0362 | 0.96375 | 1.000000 | V |  | 1 | Hz | M
61 | 2E4AB66B-D985-47CD-A8EB-1F5FC9C9BD2D | AC Voltage~10 V Range | 2.00000 V~@ 1 kHz | 2.0009 | 1.9991 | 2.00000 | V |  | 1 | Hz | k
62 | C19C404F-E4D6-4FB3-9B96-36E38162749B | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 10 Hz | 10.0047 | 9.9953 | 10.00000 | V |  | 10 | Hz
63 | A37D5FC3-B347-4CFF-BFF2-F110CF632163 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 40 Hz | 10.0025 | 9.9975 | 10.00000 | V |  | 40 | Hz
64 | 53C3CCF9-E4CD-429F-BF6E-FE974E9607D1 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 56 Hz | 10.0025 | 9.9975 | 10.00000 | V |  | 56 | Hz
65 | 8FD5B93A-B44C-451C-BB30-3B0667FC86B2 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 106 Hz | 10.0025 | 9.9975 | 10.00000 | V |  | 106 | Hz
66 | B434D8F2-8E24-46F5-B071-3A39B0680A62 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 206 Hz | 10.0021 | 9.9979 | 10.00000 | V |  | 206 | Hz
67 | 713EA4B8-3198-4C16-B2BF-1C974DEEAB78 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 1 kHz | 10.0021 | 9.9979 | 10.00000 | V |  | 1 | Hz | k
68 | 445158A8-E235-499D-813E-67D6FF16283D | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 2 kHz | 10.0036 | 9.9964 | 10.00000 | V |  | 2 | Hz | k
69 | 7FD65E24-1DAF-401B-BF09-7C3E3BAE582D | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 5 kHz | 10.0036 | 9.9964 | 10.00000 | V |  | 5 | Hz | k
70 | A9E920C3-8D4E-4B47-9453-EA93DBEDE9E6 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 10 kHz | 10.0036 | 9.9964 | 10.00000 | V |  | 10 | Hz | k
71 | C18A9639-23AB-4CAC-9062-A41B25145031 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 20 kHz | 10.0113 | 9.9887 | 10.00000 | V |  | 20 | Hz | k
72 | C3F77CC4-C096-4FC8-980A-443D0B6AEA42 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 50 kHz | 10.0113 | 9.9887 | 10.00000 | V |  | 50 | Hz | k
73 | 71D8C613-617A-4070-BC92-1AFFA0501C85 | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 75 kHz | 10.3625 | 9.6375 | 10.00000 | V |  | 75 | Hz | k
74 | 515743B2-2B26-40D8-9C60-A6660010A50E | AC Voltage~10 V Range | 10.00000 V~@ 100 kHz | 10.3625 | 9.6375 | 10.00000 | V |  | 100 | Hz | k
75 | 139B68FB-63C9-444E-90A4-95364FD772DC | AC Voltage~100 V Range | 20.0000 V~@ 1 kHz | 20.011 | 19.989 | 20.0000 | V |  | 1 | Hz | k
76 | F1EC25F3-8E91-43C6-841A-74F630126863 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 10 Hz | 100.0573 | 99.9427 | 100.0000 | V |  | 10 | Hz
77 | 2C3728A6-A876-4EA6-A93F-F0CC4F28294E | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 23 Hz | 100.0658 | 99.9342 | 100.0000 | V |  | 23 | Hz
78 | D2386823-F0A4-4A2F-9365-5CF9ABEE2E4B | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 40 Hz | 100.0294 | 99.9706 | 100.0000 | V |  | 40 | Hz
79 | 81E7C1AC-0EF0-4741-80D9-F7E8CF438216 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 56 Hz | 100.0294 | 99.9706 | 100.0000 | V |  | 56 | Hz
80 | D6341741-1011-44BA-B2F9-C9BCA82F97F8 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 106 Hz | 100.0294 | 99.9706 | 100.0000 | V |  | 106 | Hz
81 | 2DE6EEAD-EB8B-4AD4-97B2-77EA7F16EB3A | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 206 Hz | 100.0254 | 99.9746 | 100.0000 | V |  | 206 | Hz
82 | C7D8F9B6-A9F2-4DFF-9F83-29B1D0870BC0 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 1 kHz | 100.0254 | 99.9746 | 100.0000 | V |  | 1 | Hz | k
83 | E6980E29-5852-4229-9AC3-35D1B950C236 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 2 kHz | 100.0405 | 99.9595 | 100.0000 | V |  | 2 | Hz | k
84 | 520D6E9A-45B2-43B6-9E61-F39C4A8B3F79 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 5 kHz | 100.0405 | 99.9595 | 100.0000 | V |  | 5 | Hz | k
85 | 7C134C46-B503-4BCE-9F40-FA16AFD568FB | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 10 kHz | 100.0405 | 99.9595 | 100.0000 | V |  | 10 | Hz | k
86 | 407DEEC5-0D71-4398-B8E6-8D246365B90D | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 20 kHz | 100.1325 | 99.8675 | 100.0000 | V |  | 20 | Hz | k
87 | 3DD2E1D5-CB91-4108-9AFB-96CCA0856962 | AC Voltage~100 V Range | 100.0000 V~@ 50 kHz | 100.1325 | 99.8675 | 100.0000 | V |  | 50 | Hz | k
88 | DF4F0D87-9E5B-4AFE-8023-1A249BB2B195 | AC Voltage~1000 V Range | 0.200000 kV~@ 1 kHz | 0.20011 | 0.19989 | 0.200000 | V | k | 1 | Hz | k
89 | FB557EAA-DDCD-45D4-87A5-145C81BCCB49 | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 40 Hz | 0.70017 | 0.69983 | 0.700000 | V | k | 40 | Hz
90 | 9CA7617E-1655-4EA1-A71E-2BB1E02FAA9B | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 56 Hz | 0.70023 | 0.69977 | 0.700000 | V | k | 56 | Hz
91 | 6569D9AF-7B4A-423B-AF5A-9C6F3800B2AF | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 106 Hz | 0.70023 | 0.69977 | 0.700000 | V | k | 106 | Hz
92 | 794117DD-F7BC-48EB-8658-FAC83A9618CF | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 206 Hz | 0.70018 | 0.69982 | 0.700000 | V | k | 206 | Hz
93 | D1F746BE-4D51-44BC-B30F-F6118F55C602 | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 1 kHz | 0.70018 | 0.69982 | 0.700000 | V | k | 1 | Hz | k
94 | 235A74E4-FD37-4337-8AB2-44E9E0A68511 | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 2 kHz | 0.70032 | 0.69969 | 0.700000 | V | k | 2 | Hz | k
95 | 4C820EDC-E756-4385-9706-7D2CAE882102 | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 5 kHz | 0.70032 | 0.69969 | 0.700000 | V | k | 5 | Hz | k
96 | FE2AB8B3-0910-4D6D-AF00-C021FD5CAAD3 | AC Voltage~1000 V Range | 0.700000 kV~@ 10 kHz | 0.70032 | 0.69969 | 0.700000 | V | k | 10 | Hz | k
97 | E09D26BA-7F9E-44BD-8A06-A0ABCC1F14A9 | AC Voltage~1000 V Range | 1.000000 kV~@ 56 Hz | 1.0003 | 0.99971 | 1.000000 | V | k | 56 | Hz
98 | BD8B0CB1-C4DF-45AB-94B8-E756F5DF742B | AC Voltage~1000 V Range | 1.000000 kV~@ 1 kHz | 1.0002 | 0.99977 | 1.000000 | V | k | 1 | Hz | k
99 | F58E8551-F8C8-40D9-A976-9989F2C6FCB7 | AC Voltage~1000 V Range | 1.000000 kV~@ 10 kHz | 1.0004 | 0.9996 | 1.000000 | V | k | 10 | Hz | k
100 | 37F49632-44A5-4107-8C04-FC3F736EEFD5 | DC Current ~100 µA Range | 0.00000 µA | 0 | 0 | 0.00000 | A | µ
101 | 0646B71B-2743-4023-8988-D162339494C5 | DC Current ~100 µA Range | 100.00000 µA | 100 | 100 | 100.00000 | A | µ
102 | B6E3AF8A-CE5B-418D-812F-E8472756402C | DC Current ~100 µA Range | -100.00000 µA | -100 | -100 | -100.00000 | A | µ
103 | BAD9A397-1F99-4640-BD19-DCA20A0616A8 | DC Current~1 mA Range | 0.0000000 mA | 3e-06 | -3e-06 | 0.0000000 | A | m
104 | 2D512E9A-F28B-4C8A-8E96-4D24C827A786 | DC Current~1 mA Range | 1.0000000 mA | 1 | 1 | 1.0000000 | A | m
105 | 40FB1655-9627-4CB0-A813-BE69A3BB96A6 | DC Current~1 mA Range | -1.0000000 mA | -1 | -1 | -1.0000000 | A | m
106 | BBF5C2D3-F62C-4BCB-BDA1-D1B2B021263A | DC Current~10 mA Range | 0.000000 mA | 4.8e-05 | -4.8e-05 | 0.000000 | A | m
107 | C3DB3150-2952-4FAC-ABB7-72F5BC87D454 | DC Current~10 mA Range | 10.000000 mA | 10 | 10 | 10.000000 | A | m
108 | 20836C56-A51B-4823-956A-D20BC287509F | DC Current~10 mA Range | -10.000000 mA | -10 | -10 | -10.000000 | A | m
109 | C4A42990-EB5E-4A80-A997-4A5B4B53E026 | DC Current~100 mA Range | 0.00000 mA | 0.00072 | -0.00072 | 0.00000 | A | m
110 | 489332E3-8472-43C9-B455-0CB748356118 | DC Current~100 mA Range | 100.00000 mA | 100.0022 | 99.9978 | 100.00000 | A | m
111 | 242018A0-F6FB-44F8-8ECB-96A371ED418D | DC Current~100 mA Range | -100.00000 mA | -99.9978 | -100.0022 | -100.00000 | A | m
112 | E2FCF154-A2B6-4BCC-A4FF-457EF6BD3E39 | DC Current~1 A Range | 0.0000000 A | 1.56e-05 | -1.56e-05 | 0.0000000 | A
113 | 52968F4A-D37C-4B3A-A207-667A1CD540CC | DC Current~1 A Range | 1.0000000 A | 1.0001 | 0.99986 | 1.0000000 | A
114 | F456A78E-6CE9-4F6D-8A9C-B54A31C82DBC | DC Current~1 A Range | -1.0000000 A | -0.99986 | -1.0001 | -1.0000000 | A
115 | 047AD0EB-A2F5-40FB-AA7E-9203D063E050 | DC Current~10 A Range | 0.000000 A | 0.00042 | -0.00042 | 0.000000 | A
116 | AEB33309-A9DF-4CB4-89AA-DBF7CC31C016 | DC Current~10 A Range | 10.000000 A | 10.004 | 9.996 | 10.000000 | A
117 | 01271229-5B96-406C-A60B-592EF6131A1B | DC Current~10 A Range | -10.000000 A | -9.996 | -10.004 | -10.000000 | A
118 | 66274235-6843-4DB5-B2C5-47C1C811B230 | DC Current~30 A Range | 0.00000 A | 0.00442 | -0.00442 | 0.00000 | A
119 | 701AEBA1-9C68-45CC-ADC3-8D48B4D34A92 | DC Current~30 A Range | 30.00000 A | 30.0191 | 29.9809 | 30.00000 | A
120 | 70B7AB2F-7F88-4D02-A671-5DF70393A116 | DC Current~30 A Range | -30.00000 A | -29.9809 | -30.0191 | -30.00000 | A
121 | E048728A-40D9-4F95-B734-054D61215436 | AC Current~100 µA Range | 25.0000 µA~@ 1 kHz | 25.0451 | 24.9549 | 25.0000 | A | µ | 1 | Hz | k
122 | A7FBF112-379D-4400-BAF4-208455C79816 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 10 Hz | 100.0508 | 99.9492 | 100.0000 | A | µ | 10 | Hz
123 | 3642D618-8F50-43A6-BF55-0E2AE95D0E54 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 40 Hz | 100.036 | 99.964 | 100.0000 | A | µ | 40 | Hz
124 | 5AE2F03C-57BC-4C3E-90C9-3AE2051E0CB5 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 56 Hz | 100.036 | 99.964 | 100.0000 | A | µ | 56 | Hz
125 | 49103802-40D3-4193-948E-5EB898AF8F54 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 106 Hz | 100.036 | 99.964 | 100.0000 | A | µ | 106 | Hz
126 | 43A5CC4A-7D32-41A4-BBE3-82CA328A2358 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 206 Hz | 100.036 | 99.964 | 100.0000 | A | µ | 206 | Hz
127 | 9B8CB5A1-D216-4619-8C56-1C72F77CCA19 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 1 kHz | 100.1015 | 99.8985 | 100.0000 | A | µ | 1 | Hz | k
128 | 28256619-E1C4-4562-B563-09CF975231E0 | AC Current~100 µA Range | 100.0000 µA~@ 10 kHz | 100.0385 | 99.9615 | 100.0000 | A | µ | 10 | Hz | k
129 | EA512146-127A-429E-91F5-8817C0029878 | AC Current~1 mA Range | 0.200000 mA~@ 1 kHz | 0.20045 | 0.19955 | 0.200000 | A | m | 1 | Hz | k
130 | 9F1D44BA-9827-406C-AC0D-DA9951FAD2AD | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 10 Hz | 1.0006 | 0.99945 | 1.000000 | A | m | 10 | Hz
131 | 1589CBD9-5793-4782-BFE5-72B4F7C192CA | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 40 Hz | 1.0004 | 0.99962 | 1.000000 | A | m | 40 | Hz
132 | D9F52D1E-F509-4F14-8DBA-0607373762C7 | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 56 Hz | 1.0004 | 0.99962 | 1.000000 | A | m | 56 | Hz
133 | CC0B48EB-4EEC-432E-AA0C-29670B5717ED | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 106 Hz | 1.0004 | 0.99962 | 1.000000 | A | m | 106 | Hz
134 | 11CCE081-A5A9-4B63-A0ED-6FB43DDBB7BC | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 206 Hz | 1.0004 | 0.99962 | 1.000000 | A | m | 206 | Hz
135 | 17695071-3974-455D-8008-B54A968A5AAC | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 1 kHz | 1.001 | 0.99899 | 1.000000 | A | m | 1 | Hz | k
136 | A27272F3-4D93-49AC-9AED-4C3965863A98 | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 2 kHz | 1.0009 | 0.9991 | 1.000000 | A | m | 2 | Hz | k
137 | 289CCE20-B5FB-415A-B624-02E84462364D | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 5 kHz | 1.0009 | 0.9991 | 1.000000 | A | m | 5 | Hz | k
138 | 321A400D-9558-4F33-8224-EBD9295F9F2E | AC Current~1 mA Range | 1.000000 mA~@ 10 kHz | 1.0004 | 0.99962 | 1.000000 | A | m | 10 | Hz | k
139 | A97647AF-EFA8-4BD7-B692-47319CA587B3 | AC Current~10 mA Range | 2.00000 mA~@ 1 kHz | 2.0046 | 1.9954 | 2.00000 | A | m | 1 | Hz | k
140 | 0B71FA10-D126-4EA7-867E-AA265E03E0D2 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 10 Hz | 10.0055 | 9.9945 | 10.00000 | A | m | 10 | Hz
141 | BC27337F-F617-421D-8551-6DA40ED1D118 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 40 Hz | 10.0038 | 9.9962 | 10.00000 | A | m | 40 | Hz
142 | F71FABF2-728C-43D4-AE5D-D53773338C12 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 56 Hz | 10.0038 | 9.9962 | 10.00000 | A | m | 56 | Hz
143 | 20192C2E-FF8C-476D-B958-3AD6D941F8A7 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 106 Hz | 10.0038 | 9.9962 | 10.00000 | A | m | 106 | Hz
144 | FBCAB769-BDB1-4772-9C01-9073A68EDAF3 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 206 Hz | 10.0038 | 9.9962 | 10.00000 | A | m | 206 | Hz
145 | 9909895C-E1D9-4E8B-A5EC-ED13DC7C37D1 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 1 kHz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A | m | 1 | Hz | k
146 | 86D19AD6-4CAA-4883-B498-F2275AD74C74 | AC Current~10 mA Range | 10.00000 mA~@ 10 kHz | 10.0045 | 9.9955 | 10.00000 | A | m | 10 | Hz | k
147 | A9B2D901-A782-45B5-BCBE-B44166A2B259 | AC Current~100 mA Range | 20.0000 mA~@ 1 kHz | 20.0455 | 19.9545 | 20.0000 | A | m | 1 | Hz | k
148 | 920117B9-F515-4712-B2B3-DAD74D280C77 | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 10 Hz | 100.057 | 99.943 | 100.0000 | A | m | 10 | Hz
149 | CE067FCF-450F-4ED1-B2B7-5D39C9D376F8 | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 40 Hz | 100.0388 | 99.9612 | 100.0000 | A | m | 40 | Hz
150 | 41E7BDEC-C563-4E50-AF30-BC0A7C04849C | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 56 Hz | 100.0388 | 99.9612 | 100.0000 | A | m | 56 | Hz
151 | E7EBDAAA-AEB1-4568-A888-85DCF07D7ED3 | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 106 Hz | 100.0388 | 99.9612 | 100.0000 | A | m | 106 | Hz
152 | 11E4591E-0B95-4D74-BCF1-D56E3C8D44F7 | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 206 Hz | 100.0388 | 99.9612 | 100.0000 | A | m | 206 | Hz
153 | C64DE1D8-6906-4C43-B51E-74DB5EAA9DBA | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 1 kHz | 100.1015 | 99.8985 | 100.0000 | A | m | 1 | Hz | k
154 | D39D71B8-5FBF-4E97-AB12-E7CA673A9B0B | AC Current~100 mA Range | 100.0000 mA~@ 10 kHz | 100.0655 | 99.9345 | 100.0000 | A | m | 10 | Hz | k
155 | 84D407D6-2814-457C-B13B-3191E2BDFA10 | AC Current~1 A Range | 0.200000 A~@ 10 kHz | 0.2006 | 0.1994 | 0.200000 | A |  | 10 | Hz | k
156 | 8C04EF3E-A1D1-4F08-B157-2C916F815964 | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 10 Hz | 1.0008 | 0.99919 | 1.000000 | A |  | 10 | Hz
157 | 72CB92F7-305E-4A14-8F6F-DD44566A3717 | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 40 Hz | 1.0005 | 0.99953 | 1.000000 | A |  | 40 | Hz
158 | EBEB0D10-EA5A-4799-92E2-9592B88E3295 | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 56 Hz | 1.0005 | 0.99953 | 1.000000 | A |  | 56 | Hz
159 | A7698868-4BE7-4C09-A889-C116ED1EA14F | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 106 Hz | 1.0005 | 0.99953 | 1.000000 | A |  | 106 | Hz
160 | 534BE644-AC6D-4E63-B5EC-6D1F7782240D | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 206 Hz | 1.0005 | 0.99953 | 1.000000 | A |  | 206 | Hz
161 | BD09AF60-5585-4163-A2F5-8EAC7C813382 | AC Current~1 A Range | 1.000000 A~@ 10 kHz | 1 | 1 | 1.000000 | A |  | 10 | Hz | k
162 | 26FB91CE-EAD6-4332-9B14-D5F2EE893B5C | AC Current~10 A Range | 2.00000 A~@ 1 kHz | 2.0046 | 1.9954 | 2.00000 | A |  | 1 | Hz | k
163 | 719707DF-3093-4AAB-9E8F-6408C3F9021F | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 10 Hz | 10.0122 | 9.9878 | 10.00000 | A |  | 10 | Hz
164 | FEC8BBF1-A1DA-40A3-B717-499F2A8D31FF | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 40 Hz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A |  | 40 | Hz
165 | C8627208-50C6-4653-936A-BE3FCC1FCEEF | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 56 Hz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A |  | 56 | Hz
166 | BF310E29-E716-4FE8-A4E0-4A20047C7A4A | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 106 Hz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A |  | 106 | Hz
167 | DACCFAE0-8BD4-48A3-9A94-82F257FEF206 | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 206 Hz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A |  | 206 | Hz
168 | 25F67911-97C4-4910-A933-07425EA7604A | AC Current~10 A Range | 10.00000 A~@ 1 kHz | 10.0101 | 9.9899 | 10.00000 | A |  | 1 | Hz | k
169 | 0CD1B98E-66CE-471B-98CB-E4FC982445D4 | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 10 Hz | 30.0362 | 29.9638 | 30.0000 | A |  | 10 | Hz
170 | 87BC6500-34ED-48F8-B1CC-AB127E95C61E | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 40 Hz | 30.0302 | 29.9698 | 30.0000 | A |  | 40 | Hz
171 | E3B05E5E-51F8-4D26-A909-82881CD27E47 | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 56 Hz | 30.0302 | 29.9698 | 30.0000 | A |  | 56 | Hz
172 | 2DF62988-CB6A-41B5-8CA1-EE5BE5A0EC37 | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 106 Hz | 30.0302 | 29.9698 | 30.0000 | A |  | 106 | Hz
173 | B200FE33-76D0-4DA7-93AF-9974E533B14E | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 206 Hz | 30.0302 | 29.9698 | 30.0000 | A |  | 206 | Hz
174 | 9371FE91-E3FC-4059-BDD0-9036FEAE75EC | AC Current~30 A Range | 30.0000 A~@ 1 kHz | 30.0302 | 29.9698 | 30.0000 | A |  | 1 | Hz | k
175 | C1B7962A-0D70-4632-9D4E-0750999F3109 | 4 Wire Resistance~1 Ohm Range | 1.0000000 Ohm | 1 | 1 | 1.0000000 | Ohm
176 | ADBEAE5C-C65A-48F6-8132-2516428AE0D7 | 4 Wire Resistance~10 Ohm Range | 10.0000000 Ohm | 10.0001 | 9.9999 | 10.0000000 | Ohm
177 | 493BD85E-94AB-4F56-93CD-10566B11255C | 4 Wire Resistance~100 Ohm Range | 100.0000000 Ohm | 100.0007 | 99.9993 | 100.0000000 | Ohm
178 | 5EC7F691-3A17-4896-B250-828A618138BE | 4 Wire Resistance~100 Ohm LoI Range | 100.0000000 Ohm | 100.0015 | 99.9985 | 100.0000000 | Ohm
179 | 82FB20A7-2EF1-483E-9D2B-A30128F5877F | 4 Wire Resistance~1 kOhm Range | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | 1.0000000 | Ohm | k
180 | 59E59D3E-02C3-4D1A-BB84-90B131C62DC0 | 4 Wire Resistance~1 kOhm LoI Range | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | 1.0000000 | Ohm | k
181 | 1B98B237-7E10-4784-A491-89502961AF37 | 4 Wire Resistance~10 kOhm Range | 10.0000000 kOhm | 10.0001 | 9.9999 | 10.0000000 | Ohm | k
182 | 727F9C4D-26A5-4A45-8A36-9AC804648901 | 4 Wire Resistance~10 kOhm LoI Range | 10.0000000 kOhm | 10.0002 | 9.9998 | 10.0000000 | Ohm | k
183 | 1D7268F0-BF7C-4CE2-83C0-19054655D725 | 4 Wire Resistance~100 kOhm Range | 100.0000 kOhm | 100.0008 | 99.9992 | 100.0000 | Ohm | k
184 | EDDBAF7D-26EF-44FB-9A74-A8FAADA77AB2 | 2 Wire Resistance~100 kOhm Range | 100.0000 kOhm | 100.0008 | 99.9992 | 100.0000 | Ohm | k
185 | 9DF222C7-E71C-457C-9DC4-07E1985C7C25 | 2 Wire Resistance~1 MOhm Range | 1.0000000 MOhm | 1 | 0.99999 | 1.0000000 | Ohm | M
186 | 3757DA01-4CC5-4F33-A01B-ABF33CBB1D2C | 2 Wire Resistance~10 MOhm Range | 10.0000000 MOhm | 10.0001 | 9.9999 | 10.0000000 | Ohm | M
187 | 95C53E01-FE1A-4101-B913-9ADB156D5A4C | Electrometer~Voltage Output | 10.0750 V | 10.0764 | 10.0736 | 10.0750 | V
188 | AD9F427C-3D00-4D2E-826F-BF4684752320 | Electrometer~Voltage Output | 49.9760 V | 49.983 | 49.969 | 49.9760 | V
189 | 3DABB9ED-5AA7-4B88-B250-C974B192043E | Electrometer~Voltage Output | 99.9880 V | 100.0015 | 99.9745 | 99.9880 | V
190 | C3E01AC4-4AD7-4544-865A-F9999E9057F4 | Electrometer~Voltage Output | 149.9700 V | 149.9902 | 149.9498 | 149.9700 | V
191 | FD743A8D-7357-4320-BC65-5046C08EF451 | Electrometer~Voltage Output | 200.0030 V | 200.03 | 199.976 | 200.0030 | V
192 | 978DE6F6-56AB-4A6D-A283-E49286B8499D | Electrometer~Voltage Output | 250.0250 V | 250.058 | 249.992 | 250.0250 | V
193 | F7BD1367-CC1D-42E1-B105-D1F5D9BF2E07 | Electrometer~Voltage Output | 300.0200 V | 300.0596 | 299.9804 | 300.0200 | V
194 | 2FA6E0C4-C2A3-420A-99D2-285A47481B92 | Electrometer- Resistance Measurement~100MOhm ~@ 100 V | 100.000 MOhm | 100.042 | 99.958 | 100.000 | Ohm | M
195 | AF6C229D-73B7-413B-BFF5-17EE77D98268 | Electrometer- Resistance Measurement~1 GOhm ~@ 100 V | 1.00000 GOhm | 1.0018 | 0.99819 | 1.00000 | Ohm | G
196 | 3F005980-E00B-4DA8-AB12-51297EAF0BEF | Electrometer- Resistance Measurement~10 GOhm ~@ 100 V | 10.000 GOhm | 10.23 | 9.77 | 10.000 | Ohm | G
197 | 0E4AEE0B-CEFA-4C31-83DA-DC3DE2A7A8ED | Electrometer- Resistance Measurement~100 GOhm ~@ 100 V | 100.00000 GOhm | 102.3 | 97.7 | 100.00000 | Ohm | G
198 | 3E9F39D9-5913-4DAB-B90A-6616406CC26B | Electrometer- Resistance Measurement~1 TOhm ~@ 100 V | 1.00000 TOhm | 1.023 | 0.977 | 1.00000 | Ohm | T
199 | 48B72736-457E-49FB-A5F6-01CC6FB82AA0 | Electrometer~Current Measurement | 10.00000 nA | 10 | 10 | 10.00000 | nA
200 | 61965A2D-0A5C-48C3-81A8-58620BCEC460 | Electrometer~Current Measurement | -10.00000 nA | -10 | -10 | -10.00000 | nA
201 | 6CB4D7AD-694A-4A51-92FA-4CF5E6B1AEF1 | Electrometer~Current Measurement | 100.0000 nA | 100 | 100 | 100.0000 | nA
202 | 01C9DD03-7EDC-4657-8742-B3FF293C6396 | Electrometer~Current Measurement | -100.00000 nA | -100 | -100 | -100.00000 | nA
203 | 80553513-DC6D-4861-A1FD-A9376FE970AE | Electrometer~Current Measurement | 1.000000 µA | 1 | 1 | 1.000000 | A | µ
204 | 2A0D66AB-5555-44FD-8030-6A6C1D34B1AC | Electrometer~Current Measurement | -1.000000 µA | -1 | -1 | -1.000000 | A | µ
205 | D24B4489-4994-411D-B0AA-C8542A5C3ABF | Electrometer~Current Measurement | 10.00000 µA | 10 | 10 | 10.00000 | A | µ
206 | DD2E3C6F-D0C1-46E1-B570-63A148611961 | Electrometer~Current Measurement | -10.00000 µA | -10 | -10 | -10.00000 | A | µ
207 | 589BF46D-EF4A-4287-A5CB-598DE0C78C54 | Frequency~ 1 Volt RMS | 10.0 Hz | 10.2 | 9.8 | 1 | V |  | 10.0 | Hz
208 | DA104B84-FD92-47C9-BED9-107D081B1D07 | Frequency~ 1 Volt RMS | 100.0 Hz | 100.2 | 99.8 | 1 | V |  | 100.0 | Hz
209 | 9B8B2A7D-4265-48FE-A172-59E17C6D4044 | Frequency~ 1 Volt RMS | 1.0000 kHz | 1.0002 | 0.9998 | 1 | V |  | 1.0000 | Hz | k
210 | 8DFAD52B-B73F-4FDE-8911-1C61D059CB6E | Frequency~ 1 Volt RMS | 10.0000 kHz | 10.0001 | 9.9999 | 1 | V |  | 10.0000 | Hz | k
211 | 7563CE8A-428A-4389-AE75-DACE36FD65AB | Frequency~ 1 Volt RMS | 100.0000 kHz | 100 | 100 | 1 | V |  | 100.0000 | Hz | k
212 | E71DA63F-0EEF-4D45-99FA-3984AFBC8175 | Frequency~ 1 Volt RMS | 1.000000 MHz | 1.0002 | 0.9998 | 1 | V |  | 1.000000 | Hz | M
213 | 353516DC-DF2E-42E3-B9F3-059512B11659 | Thermocouple~Type K | -140.00 °C | -139.92 | -140.08 | -140.00 | °C
214 | 9AE6D22E-B19E-43F8-A59D-A323A042FB93 | Thermocouple~Type K | -50.00 °C | -49.92 | -50.08 | -50.00 | °C
215 | 5548A73A-C57D-47B6-90C3-C8C8567EF6F3 | Thermocouple~Type K | 0.00 °C | 0.08 | -0.08 | 0.00 | °C
216 | F49336C1-BBA3-467D-BC6D-57494FA0C0D4 | Thermocouple~Type K | 100.00 °C | 100.08 | 99.92 | 100.00 | °C
217 | 96033F91-5EE2-4A28-9EAA-8D03AB80B00D | Thermocouple~Type K | 200.00 °C | 200.08 | 199.92 | 200.00 | °C
218 | 22DC49C0-3BB7-4A5E-AABC-254E65DF21E6 | Thermocouple~Type K | 500.00 °C | 500.08 | 499.92 | 500.00 | °C
219 | 11991217-A802-449C-AFE2-C9664BABD943 | Thermocouple~Type K | 700.00 °C | 700.08 | 699.92 | 700.00 | °C
220 | 6ABB188D-8DF0-4C62-8DFF-D98E5263244E | Thermocouple~Type K | 1000.00 °C | 1000.08 | 999.92 | 1000.00 | °C
221 | 2D947923-064D-4D37-BC07-30B4926A0753 | Thermocouple~Type K | 1340.00 °C | 1340.08 | 1339.92 | 1340.00 | °C
222 | 23883F87-DD14-475E-B74B-B5B56491967E | Thermocouple~Type J | -180.00 °C | -179.92 | -180.08 | -180.00 | °C
223 | BA687D10-BC5F-4F08-851F-F46A12429071 | Thermocouple~Type J | 400.00 °C | 400.08 | 399.92 | 400.00 | °C
224 | C7E92FDD-ED08-4B0A-BD59-FBB2CB73941E | Thermocouple~Type J | 750.00 °C | 750.08 | 749.92 | 750.00 | °C
225 | 08743E03-A70E-4988-BE1D-F53420D24F0E | Thermocouple~Type T | 0.00 °C | 0.08 | -0.08 | 0.00 | °C
226 | 0DCAC435-CE57-4A67-AFD7-A8815C00DFCF | Thermocouple~Type T | 400.00 °C | 400.08 | 399.92 | 400.00 | °C
227 | 3AC5AB74-CD29-4C2A-815E-AF504B818812 | Thermocouple~Type R | -50.00 °C | -49.75 | -50.25 | -50.00 | °C
228 | 473E1F1D-2828-4A7E-BC4A-8C965ED370BF | Thermocouple~Type R | 1700.00 °C | 1700.15 | 1699.85 | 1700.00 | °C