## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands
0 | 66DAE13D-0B9D-4D3A-9942-1C33B5F29E49 | DC Voltage ~ 200mV Range | 100.00000 mV | 100.0006 | 99.9994 | PV: 100.00000; PU: V; PP: m | DC Voltage | DC Voltage 200 mV
1 | 0775342B-C4B5-4FAF-8BC8-EA64CF30D838 | DC Voltage ~ 200mV Range | -100.00000 mV | -99.9994 | -100.0006 | PV: -100.00000; PU: V; PP: m | DC Voltage | DC Voltage 200 mV
2 | 18E436AA-F2C9-4130-8384-44EFCB53042D | DC Voltage ~ 2V Range | 1.0000000 V | 1 | 1 | PV: 1.0000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 2 V
3 | F4419E26-7D13-44B9-8882-8AEB6BB3B268 | DC Voltage ~ 2V Range | -1.0000000 V | -1 | -1 | PV: -1.0000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 2 V
4 | 5BCDB869-E679-4FD1-9C32-61971CFB3F12 | DC Voltage ~ 20V Range | 1.000000 V | 1 | 0.99999 | PV: 1.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 2 V
5 | 30C736A6-141A-4D7C-B5D5-E94A0ECE750F | DC Voltage ~ 20V Range | -1.000000 V | -0.99999 | -1 | PV: -1.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 2 V
6 | 89F5BF54-B20B-4AAE-A62A-88D2A978F624 | DC Voltage ~ 20V Range | 10.000000 V | 10 | 10 | PV: 10.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 20 V
7 | BF0976E4-FA03-4D36-BA41-6F2D0476280C | DC Voltage ~ 20V Range | -10.000000 V | -10 | -10 | PV: -10.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 20 V
8 | FCA7BCCC-E92B-4056-9C9A-4A76D51D85F5 | DC Voltage ~ 20V Range | 19.000000 V | 19.0001 | 18.9999 | PV: 19.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 20 V
9 | F4A6437D-DBF4-4C07-A3C8-9DE5F47B2D7D | DC Voltage ~ 20V Range | -19.000000 V | -18.9999 | -19.0001 | PV: -19.000000; PU: V | DC Voltage | DC Voltage 20 V
10 | 102CE835-E74D-47FE-8673-8AFD3D828CCE | DC Voltage ~ 200V Range | 100.00000 V | 100.0006 | 99.9994 | PV: 100.00000; PU: V | DC Voltage HV | DC Voltage 200 V
11 | 5A198253-B537-40EF-910B-96AF44DFF00B | DC Voltage ~ 200V Range | -100.00000 V | -99.9994 | -100.0006 | PV: -100.00000; PU: V | DC Voltage HV | DC Voltage 200 V
12 | 932F0058-499E-4279-850E-DF16DE3333F5 | DC Voltage ~ 1000V Range | 1000.0000 V | 1000.006 | 999.994 | PV: 1000.0000; PU: V | DC Voltage HV | DC Voltage 1000 V
13 | D6EE9EB0-D8A0-475C-BE2E-FC72275887EC | DC Voltage ~ 1000V Range | -1000.0000 V | -999.994 | -1000.006 | PV: -1000.0000; PU: V | DC Voltage HV | DC Voltage 1000 V
14 | 960EE681-5398-47A1-BDDD-CB863A6A9AF7 | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 20 Hz | 100.018 | 99.982 | PV: 100.0000; PU: V; PP: m; FV: 20; FU: Hz | AC Voltage
15 | 85C8F782-AAE5-4454-B1D8-A05641DEE3FA | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 55 Hz | 100.0155 | 99.9845 | PV: 100.0000; PU: V; PP: m; FV: 55; FU: Hz | AC Voltage
16 | E166E1EE-C1FD-4A0B-BC57-416CDE598321 | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 1 kHz | 100.013 | 99.987 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Voltage
17 | B6C090A5-D022-4622-A0B4-3A3282292DEA | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 3 kHz | 100.0175 | 99.9825 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 3 | Hz | k | AC Voltage
18 | 020FCF35-CE0F-4F1D-A599-D9197F34DA06 | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 10 kHz | 100.0175 | 99.9825 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Voltage
19 | 10A0A269-B48C-4B66-B947-FAEBDBF0D998 | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 30 kHz | 100.042 | 99.958 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 30 | Hz | k | AC Voltage
20 | 6BAFA765-3479-4936-B7B9-539B7CA7A561 | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 60 kHz | 100.0965 | 99.9035 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 60 | Hz | k | AC Voltage
21 | 41DD89CC-8F45-42E1-861A-22CBF631087F | AC Voltage ~ 200mV Range | 100.0000 mV~@ 100 kHz | 100.0965 | 99.9035 | 100.0000 | V | m |  |  |  | 100 | Hz | k | AC Voltage
22 | 2C84C685-3A7F-422B-A3B5-D25973831B25 | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 20 Hz | 1.0001 | 0.99987 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 20; FU: Hz | AC Voltage
23 | E3EB18B4-D484-4DC5-98DF-C4EA6F31C83E | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 55 Hz | 1.0001 | 0.99989 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 55; FU: Hz | AC Voltage
24 | C52ACD7A-3C41-47B6-A1FE-3476E3B9D61F | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 1 kHz | 1.0001 | 0.99991 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
25 | D31A1EB4-AD63-4DD9-A90D-6881C5E4EA41 | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 3 kHz | 1.0001 | 0.99987 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
26 | 705252CD-A37A-46F4-818D-80B34B6A2895 | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 10 kHz | 1.0001 | 0.99987 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
27 | 08B589D5-B85E-49DE-B5F6-F425223F7731 | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 30 kHz | 1.0003 | 0.99974 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
28 | D2561E70-E026-4BD7-A255-6AB862872D4C | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 60 kHz | 1.0008 | 0.99923 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 60; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
29 | CB2ED4EA-8F60-4004-8453-52A0EDBFA7BE | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 100 kHz | 1.005 | 0.995 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
30 | 133CB60D-662C-4E75-BEB7-C7BAE3092263 | AC Voltage ~ 2V Range | 1.000000 V~@ 1 MHz | 1.03 | 0.97 | PV: 1.000000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: M | AC Voltage
31 | 84DFED9C-1D45-4DE8-BB40-50E911256095 | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 20 Hz | 10.0014 | 9.9986 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 20; FU: Hz | AC Voltage
32 | B915F387-5A0A-4337-AD74-CC717665BD64 | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 55 Hz | 10.0011 | 9.9989 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 55; FU: Hz | AC Voltage
33 | 59EBF42A-A64D-46B2-80E4-4A99F0F9B139 | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 1 kHz | 10.0009 | 9.9991 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
34 | C59BB52A-75A9-4C0C-88A9-656EB8005C8F | AC Voltage ~ 20V Range | 19.00000 V~@ 1 kHz | 19.0016 | 18.9984 | PV: 19.00000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
35 | 9BAEEF86-9588-4059-9623-B2664A70405A | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 3 kHz | 10.0013 | 9.9987 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
36 | 4FC9B8DB-D7DD-46AF-8927-C8887713912D | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 10 kHz | 10.0013 | 9.9987 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
37 | B2A1959B-81A9-43F7-9567-9B11A970D581 | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 30 kHz | 10.0026 | 9.9974 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
38 | 3C60041E-7733-4C51-81EB-93DED81D391C | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 60 kHz | 10.0077 | 9.9923 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 60; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
39 | 4F08817E-3360-484F-8E84-8000AB9CF610 | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 100 kHz | 10.05 | 9.95 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
40 | 33CE9611-9413-4BFF-AC2B-8892A0CAAC5A | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 500 kHz | 10.3 | 9.7 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 500; FU: Hz; FP: k | AC Voltage
41 | F4094275-40B8-4C23-BB71-31BCEA23857E | AC Voltage ~ 20V Range | 10.00000 V~@ 1 MHz | 10.3 | 9.7 | PV: 10.00000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: M | AC Voltage
42 | B915FF1D-2374-4746-9623-61D91CBE5FE4 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 20 Hz | 100.0135 | 99.9865 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 20; FU: Hz | AC Voltage HV
43 | 1D9352DF-95A5-4E30-AE18-CCFDF3AB93D3 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 55 Hz | 100.011 | 99.989 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 55; FU: Hz | AC Voltage HV
44 | 9B7C2060-121B-457F-A196-BBE273CCF7DA | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 1 kHz | 100.0095 | 99.9905 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
45 | 9FDA7895-3E65-42ED-B155-43389D776061 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 3 kHz | 100.013 | 99.987 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
46 | C517BD46-9264-4326-92BA-D9ED14684131 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 10 kHz | 100.013 | 99.987 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
47 | 52D544FE-DF13-4C97-994D-45F97AAD6A1C | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 30 kHz | 100.026 | 99.974 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
48 | 53B5BC7E-063D-43E6-A738-855CCEC1FE38 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 60 kHz | 100.077 | 99.923 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 60; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
49 | 104A7FF1-AD8E-4308-9CF7-33C7F36B9ED1 | AC Voltage ~ 200V Range | 100.0000 V~@ 100 kHz | 100.5 | 99.5 | PV: 100.0000; PU: V; FV: 100; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
50 | B4ECBCB1-094D-4126-B322-246BF99F3904 | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 55 Hz | 500.078 | 499.922 | PV: 500.000; PU: V; FV: 55; FU: Hz | AC Voltage HV
51 | 9067AC66-7A5B-459F-9098-42BE80946730 | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 300 Hz | 500.078 | 499.922 | PV: 500.000; PU: V; FV: 300; FU: Hz | AC Voltage HV
52 | DFCFF1B8-87B0-40E4-A781-E2072FDB14BA | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 1 kHz | 500.078 | 499.922 | PV: 500.000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
53 | 1B3FC9AC-293A-46E3-86D7-CC41A328F746 | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 3 kHz | 500.078 | 499.922 | PV: 500.000; PU: V; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
54 | 020F1FC1-A7AB-4A6D-8F56-C10058CD0EF6 | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 10 kHz | 500.154 | 499.846 | PV: 500.000; PU: V; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
55 | 9616AB50-D814-431E-A936-883C0C1E8ACA | AC Voltage ~ 1000V Range | 500.000 V~@ 30 kHz | 500.154 | 499.846 | PV: 500.000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
56 | 95FED960-0420-4F5A-A530-254EEBE5B68C | AC Voltage ~ 1000V Range | 1000.000 V~@ 1 kHz | 1000.136 | 999.864 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
57 | A3CCE17B-91D8-4503-920A-0F3A4B9ED004 | AC Voltage ~ 1000V Range | 1000.000 V~@ 30 kHz | 1000.267 | 999.733 | PV: 1000.000; PU: V; FV: 30; FU: Hz; FP: k | AC Voltage HV
58 | 28478F66-B580-4DC9-93E4-89AD2C221B63 | Resistance 4-Wire ~ 2 Ohm Range ~ Normal | 1.0000000 Ohm | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: Ohm | Resistance 4W | Ohms 2 Ohm
59 | A0C4A7E5-07EA-4277-A489-CE4A24391DAC | Resistance 4-Wire ~ 20 Ohm Range ~ Normal | 10.000000 Ohm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm | Resistance 4W | Ohms 20 Ohm
60 | BC42CBA4-5A14-4A4B-9FBD-43108D652436 | Resistance 4-Wire ~ 200 Ohm Range ~ Normal | 100.00000 Ohm | 100.0008 | 99.9992 | PV: 100.00000; PU: Ohm | Resistance 4W | Ohms 200 Ohm
61 | C4498014-33C0-423C-9B52-8EC17826E243 | Resistance 4-Wire ~ 2 kOhm Range ~ Normal | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W | Ohms 2 kOhm
62 | B7B271FC-E123-4C1D-BB32-A8FCD9800DE9 | Resistance 4-Wire ~ 20 kOhm Range ~ Normal | 10.000000 kOhm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W | Ohms 20 kOhm
63 | 315801C7-788C-4592-AD87-E19E334F5F21 | Resistance 4-Wire ~ 100 kOhm Range ~ Normal | 100.00000 kOhm | 100.0008 | 99.9992 | PV: 100.00000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W | Ohms 200 kOhm
64 | 68E78A09-E096-49CC-A74C-B6E3BFAE9628 | Resistance 4-Wire ~ 2 MOhm Range ~ Normal | 1.0000000 MOhm | 1 | 0.99999 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 4W | Ohms 2 MOhm
65 | ACD363EC-7377-4BA1-B5BD-F2BFCB0E5576 | Resistance 4-Wire ~ 20 MOhm Range ~ Normal | 10.000000 MOhm | 10.0003 | 9.9997 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 4W | Ohms 20 MOhm
66 | 7F96EA25-2EAF-4710-ADA8-25E912232A2C | Resistance 2-Wire ~ 200 MOhm Range ~ Normal | 100.00000 MOhm | 100.022 | 99.978 | PV: 100.00000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 4W | Ohms 200 MOhm
67 | EC075C48-3994-4317-9D5E-C9391787805B | Resistance 2-Wire ~ 2 GOhm Range ~ Normal | 1.0000000 GOhm | 1.0025 | 0.99749 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: G | Resistance 4W | Ohms 2 GOhm
68 | 8D0F0360-A0E7-49B6-A123-EA394B400731 | Resistance 4-Wire ~ 2 Ohm Range ~ Lo Current | 1.0000000 Ohm | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: Ohm | Resistance 4W
69 | F02CFD30-D569-426F-85EE-5758D284A582 | Resistance 4-Wire ~ 20 Ohm Range ~ Lo Current | 10.000000 Ohm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm | Resistance 4W
70 | E7F9D1DF-076D-41F3-8314-7EF826BA2CA4 | Resistance 4-Wire ~ 200 Ohm Range ~ Lo Current | 100.00000 Ohm | 100.0009 | 99.9991 | PV: 100.00000; PU: Ohm | Resistance 4W
71 | 84D1A649-6EEB-4CE6-870E-14B38D615AE3 | Resistance 4-Wire ~ 2 kOhm Range ~ Lo Current | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
72 | 32685677-B8E2-432A-BDA7-BF84D2CDE052 | Resistance 4-Wire ~ 20 kOhm Range ~ Lo Current | 10.000000 kOhm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
73 | 8BE87B11-81AF-4E31-A31C-DF6E669B2782 | Resistance 4-Wire ~ 200 kOhm Range ~ Lo Current | 100.00000 kOhm | 100.0008 | 99.9992 | PV: 100.00000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
74 | D9A35FE2-5615-41D4-A24D-C570C6D9F714 | Resistance 4-Wire ~ 2 MOhm Range ~ Lo Current | 1.0000000 MOhm | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 4W
75 | B81500B7-63D2-4192-92C9-B6C245656CFD | Resistance 4-Wire ~ 20 MOhm Range ~ Lo Current | 10.000000 MOhm | 10.001 | 9.999 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 4W
76 | 1ABFC868-A9B8-43C8-92EC-A9D282DE7E4C | Resistance 2-Wire ~ 200 MOhm Range ~ Lo Current | 100.00000 MOhm | 100.2505 | 99.7495 | PV: 100.00000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 2W
77 | BF6B1AB0-66A1-4C98-88AC-8FCD3A280256 | Resistance 2-Wire ~ 2 GOhm Range ~ Lo Current | 1.0000000 GOhm | 1.0025 | 0.99749 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: G | Resistance 2W
78 | 1D8F7FF5-4BEC-4227-ADA1-2410F8B2F1A1 | Resistance Tru-Ohm ~ 2 Ohm Range ~ Normal | 1.0000000 Ohm | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: Ohm | Resistance 4W
79 | 0F3AB343-95E4-4499-BE9D-F0EC327B352F | Resistance Tru-Ohm ~ 20 Ohm Range ~ Normal | 10.000000 Ohm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm | Resistance 4W
80 | F62326DB-5601-4900-BD74-585BE0F164D5 | Resistance Tru-Ohm ~ 200 Ohm Range ~ Normal | 100.00000 Ohm | 100.0008 | 99.9992 | PV: 100.00000; PU: Ohm | Resistance 4W
81 | 77CEAA13-31D3-4DDE-800F-F0EA25808A1A | Resistance Tru-Ohm ~ 2 kOhm Range ~ Normal | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
82 | CB813AD5-5F16-4880-ACB6-4ED1DB06C49B | Resistance Tru-Ohm ~ 20 kOhm Range ~ Normal | 10.000000 kOhm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
83 | 6B54E5A4-78F5-4C96-94AD-68C274C3B029 | Resistance Tru-Ohm ~ 2 Ohm Range ~ Lo Current | 1.0000000 Ohm | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: Ohm | Resistance 4W
84 | A7928582-A18B-465E-AEE3-D8BE067AB41C | Resistance Tru-Ohm ~ 20 Ohm Range ~ Lo Current | 10.000000 Ohm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm | Resistance 4W
85 | 2C195CCC-A246-4D10-94DB-2E4BE1A8AB8B | Resistance Tru-Ohm ~ 200 Ohm Range ~ Lo Current | 100.00000 Ohm | 100.0009 | 99.9991 | PV: 100.00000; PU: Ohm | Resistance 4W
86 | 106240E0-21EE-4448-A875-D4842F2E76EC | Resistance Tru-Ohm ~ 2 kOhm Range ~ Lo Current | 1.0000000 kOhm | 1 | 0.99999 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
87 | C031D1CF-A7D5-4731-990A-6E6506772535 | Resistance Tru-Ohm ~ 20 kOhm Range ~ Lo Current | 10.000000 kOhm | 10.0001 | 9.9999 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: k | Resistance 4W
88 | FC7DDF5F-AC87-4163-8087-00DE2D582E10 | Resistance 2-Wire ~ 20 MOhm Range ~ High Voltage | 10.000000 MOhm | 10.0002 | 9.9998 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 2W
89 | 298E670F-FE63-4A2A-A941-C14D7A69E478 | Resistance 2-Wire ~ 200 MOhm Range ~ High Voltage | 100.00000 MOhm | 100.0075 | 99.9925 | PV: 100.00000; PU: Ohm; PP: M | Resistance 2W
90 | 333BEFCC-E55C-44A3-8E46-09D55C8D4263 | Resistance 2-Wire ~ 2 GOhm Range ~ High Voltage | 1.0000000 GOhm | 1.0003 | 0.99972 | PV: 1.0000000; PU: Ohm; PP: G | Resistance 2W
91 | A9DE17AC-9367-47B6-B9CA-15B22CA8A15B | Resistance 2-Wire ~ 20 GOhm Range ~ High Voltage | 10.000000 GOhm | 10.0251 | 9.9749 | PV: 10.000000; PU: Ohm; PP: G | Resistance 2W
92 | A6A9F0AB-1D9D-4EFB-B5EA-6575C421D8E1 | DC Current ~ 200 uA Range | 100.00000 µA | 100.0016 | 99.9984 | PV: 100.00000; PU: A; PP: µ | DC Current
93 | 8A03327A-A45A-4292-B09D-481357C3641B | DC Current ~ 200 uA Range | -100.00000 µA | -99.9984 | -100.0016 | PV: -100.00000; PU: A; PP: µ | DC Current
94 | 65659B19-9584-4939-BE1A-179FE2ED8481 | DC Current ~ 2 mA Range | 1.0000000 mA | 1 | 0.99998 | PV: 1.0000000; PU: A; PP: m | DC Current
95 | 57803080-B2A8-4B03-897B-AA389F7D223F | DC Current ~ 2 mA Range | -1.0000000 mA | -0.99998 | -1 | PV: -1.0000000; PU: A; PP: m | DC Current
96 | BF803068-71E1-4424-AB46-D6E64926F063 | DC Current ~ 20 mA Range | 10.000000 mA | 10.0002 | 9.9998 | PV: 10.000000; PU: A; PP: m | DC Current
97 | FA3C18E7-00DE-491D-8A62-4D222329923B | DC Current ~ 20 mA Range | -10.000000 mA | -9.9998 | -10.0002 | PV: -10.000000; PU: A; PP: m | DC Current
98 | CE638098-B25C-41AF-86C6-C9CA2B01FAD7 | DC Current ~ 200 mA Range | 100.00000 mA | 100.0056 | 99.9944 | PV: 100.00000; PU: A; PP: m | DC Current
99 | 2F23A843-0562-4FC0-A23C-FE130F00087F | DC Current ~ 200 mA Range | -100.00000 mA | -99.9944 | -100.0056 | PV: -100.00000; PU: A; PP: m | DC Current
100 | E1A48DA8-AAAC-4E94-8DBF-F45485859B80 | DC Current ~ 2 A Range | 1.0000000 A | 1.0002 | 0.9998 | PV: 1.0000000; PU: A | DC Current
101 | B9A58AE9-C72C-405B-8807-04040B79FE46 | DC Current ~ 2 A Range | -1.0000000 A | -0.9998 | -1.0002 | PV: -1.0000000; PU: A | DC Current
102 | 7ED1DFEE-2195-48B9-8A15-D220CE3659DD | DC Current ~ 20 A Range | 10.000000 A | 10.0044 | 9.9956 | PV: 10.000000; PU: A | DC Current
103 | 2BB41D0F-F6DC-4C89-B2BE-D42AD04375D6 | DC Current ~ 20 A Range | -10.000000 A | -9.9956 | -10.0044 | PV: -10.000000; PU: A | DC Current
104 | 3B351793-AC74-4950-A56A-0357894408B2 | AC Current ~ 200 uA Range | 100.0000 µA~@ 300 Hz | 100.05 | 99.95 | PV: 100.0000; PU: A; PP: µ; FV: 300; FU: Hz | AC Current
105 | D292C970-D374-4342-8D48-3E49E14A0052 | AC Current ~ 200 uA Range | 100.0000 µA~@ 1 kHz | 100.05 | 99.95 | 100.0000 | A | µ |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current
106 | 4676DF58-008A-47ED-B38F-1089DE14AA3D | AC Current ~ 200 uA Range | 100.0000 µA~@ 3 kHz | 100.05 | 99.95 | 100.0000 | A | µ |  |  |  | 3 | Hz | k | AC Current
107 | 9EED8BD7-06DD-48E6-BABE-B217D78506E8 | AC Current ~ 200 uA Range | 100.0000 µA~@ 5 kHz | 100.05 | 99.95 | 100.0000 | A | µ |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current
108 | CBEA4590-2B17-4AFA-990E-76CFA09AE78F | AC Current ~ 200 uA Range | 100.0000 µA~@ 10 kHz | 100.05 | 99.95 | 100.0000 | A | µ |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current
109 | 6329AC5B-5456-4595-B3F0-6898E1DC2562 | AC Current ~ 2 mA Range | 1.000000 mA~@ 300 Hz | 1.0005 | 0.9995 | PV: 1.000000; PU: A; PP: m; FV: 300; FU: Hz | AC Current
110 | FC778A57-4E33-4FEB-9C7F-0C9D53824F86 | AC Current ~ 2 mA Range | 1.000000 mA~@ 1 kHz | 1.0005 | 0.9995 | 1.000000 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current
111 | 328630FF-C8A5-421B-BCBB-F5F8E1AD369F | AC Current ~ 2 mA Range | 1.000000 mA~@ 3 kHz | 1.0005 | 0.9995 | 1.000000 | A | m |  |  |  | 3 | Hz | k | AC Current
112 | B7361F9C-2E94-4893-99BF-E4E54556F2E5 | AC Current ~ 2 mA Range | 1.000000 mA~@ 5 kHz | 1.0005 | 0.9995 | 1.000000 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current
113 | EAAB9263-70C7-4626-B7D4-2D390AFC0748 | AC Current ~ 2 mA Range | 1.000000 mA~@ 10 kHz | 1.0005 | 0.9995 | 1.000000 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current
114 | B8BBCBF4-AE5E-4D17-A467-BFBFD19E9BC3 | AC Current ~ 20 mA Range | 10.00000 mA~@ 300 Hz | 10.005 | 9.995 | PV: 10.00000; PU: A; PP: m; FV: 300; FU: Hz | AC Current
115 | 04DCBB38-C1BC-460E-BCBF-5D84DCFB72E3 | AC Current ~ 20 mA Range | 10.00000 mA~@ 1 kHz | 10.005 | 9.995 | 10.00000 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current
116 | 60592609-6C37-4786-8168-95C8BD350981 | AC Current ~ 20 mA Range | 10.00000 mA~@ 3 kHz | 10.005 | 9.995 | 10.00000 | A | m |  |  |  | 3 | Hz | k | AC Current
117 | 6991A26B-72AF-406A-BFE9-33AFBFB23D99 | AC Current ~ 20 mA Range | 10.00000 mA~@ 5 kHz | 10.005 | 9.995 | 10.00000 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current
118 | 984E1E63-CF20-4110-894D-0D7201BF357F | AC Current ~ 20 mA Range | 10.00000 mA~@ 10 kHz | 10.005 | 9.995 | 10.00000 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current
119 | 3A80A573-3AA9-4746-A4F2-4DC8166BBA56 | AC Current ~ 200 mA Range | 100.0000 mA~@ 300 Hz | 100.049 | 99.951 | PV: 100.0000; PU: A; PP: m; FV: 300; FU: Hz | AC Current
120 | D5B1414F-43FC-4634-9E2B-205732E0917F | AC Current ~ 200 mA Range | 100.0000 mA~@ 1 kHz | 100.049 | 99.951 | 100.0000 | A | m |  |  |  | 1 | Hz | k | AC Current
121 | C7067FBA-B710-4753-B664-E473AB4E0E18 | AC Current ~ 200 mA Range | 100.0000 mA~@ 3 kHz | 100.049 | 99.951 | 100.0000 | A | m |  |  |  | 3 | Hz | k | AC Current
122 | 5BEF231C-4362-4E4C-8ED3-D4430FAAB5B7 | AC Current ~ 200 mA Range | 100.0000 mA~@ 5 kHz | 100.049 | 99.951 | 100.0000 | A | m |  |  |  | 5 | Hz | k | AC Current
123 | 9EEEDD06-7C0E-46AA-B0FE-00FEF5F953A8 | AC Current ~ 200 mA Range | 100.0000 mA~@ 10 kHz | 100.049 | 99.951 | 100.0000 | A | m |  |  |  | 10 | Hz | k | AC Current
124 | 145DF7B2-85D6-447A-B009-CC10CFDBD8DB | AC Current ~ 2 A Range | 1.000000 A~@ 300 Hz | 1.0008 | 0.99918 | PV: 1.000000; PU: A; FV: 300; FU: Hz | AC Current
125 | 83575573-D047-4447-952C-83C560881FFA | AC Current ~ 2 A Range | 1.000000 A~@ 1 kHz | 1.0008 | 0.99918 | PV: 1.000000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Current
126 | BA235794-A096-4765-8A16-65B646F2C685 | AC Current ~ 2 A Range | 1.000000 A~@ 3 kHz | 1.0009 | 0.99908 | PV: 1.000000; PU: A; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Current
127 | BF78C240-CC3F-4530-8865-ADC2C2BB3815 | AC Current ~ 2 A Range | 1.000000 A~@ 5 kHz | 1.0009 | 0.99908 | PV: 1.000000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC Current
128 | E19B1A4D-E39F-422E-9B8F-DFDDEFD31231 | AC Current ~ 2 A Range | 1.000000 A~@ 10 kHz | 1.0009 | 0.99908 | PV: 1.000000; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Current
129 | 6D347680-C6C6-4AAB-BE7A-8A4A0EA5BC68 | AC Current ~ 20 A Range | 10.00000 A~@ 300 Hz | 10.0102 | 9.9898 | PV: 10.00000; PU: A; FV: 300; FU: Hz | AC Current
130 | F34EC680-C679-4A65-9275-1CB8248E699C | AC Current ~ 20 A Range | 10.00000 A~@ 1 kHz | 10.0102 | 9.9898 | PV: 10.00000; PU: A; FV: 1; FU: Hz; FP: k | AC Current
131 | CEC9ED2B-B03F-4335-A89B-9AB4C5584002 | AC Current ~ 20 A Range | 10.00000 A~@ 3 kHz | 10.027 | 9.973 | PV: 10.00000; PU: A; FV: 3; FU: Hz; FP: k | AC Current
132 | 3C5688E3-617E-4821-A5CC-ED58F5B34573 | AC Current ~ 20 A Range | 10.00000 A~@ 5 kHz | 10.027 | 9.973 | PV: 10.00000; PU: A; FV: 5; FU: Hz; FP: k | AC Current
133 | 9400440F-2524-4B7B-952E-8EC34995C726 | AC Current ~ 20 A Range | 10.00000 A~@ 10 kHz | 10.027 | 9.973 | PV: 10.00000; PU: A; FV: 10; FU: Hz; FP: k | AC Current
134 | 023D926B-3D5E-472F-AB4B-419D477A0E48 | Frequency ~ Normal Mode | 1.000000 MHz | 1 | 0.99999 | PV: 1.000000; PU: Hz; PP: M | Frequency